Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 032/DG/14-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Názov vet. prípravku: 	WITNESS  Giardia

Výrobca	:	OPERON, Camino del Plano 19, 50410-Cuarte de Huerva, Zaragoza, Španielsko

Držiteľ rozhodnutia	:	Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14.října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká Republika.

Popis prípravku      :   Diagnostická súprava obsahujúca 5 testov: 5 vrecúšok, každé obsahuje 1 testovacie zariadenie a vysúšadlo; 5 jednorazových extrakčných pipiet na vzorky; 1 fľaša s extrakčným pufrom; písomná informácia pre používateľa.

Druh obalu		: 	Kartónová škatuľka.

Druh zvierat 	: 	Psy, mačky.

# Charakteristika        	:  	Diagnostická súprava pre Giardia intestinalis.

Všeobecné informácie: Giardia intestinalis (syn. G.duodenalis alebo G.lambia) je jednobunkový črevný parazit vyskytujúci sa u rôznych druhov (napr. psov a mačiek) spôsobujúci nestály klinický obraz, ktorý sa prejavuje v niekoľkých formách od neprítomnosti príznakov až po akútnu alebo chronickú hnačku. Tento bičíkatý parazit je známy v dvoch rôznych morfologických štádiách: vo vegetatívnej črevnej multiplikačnej forme prezývanej trofozoit a v ľahko infekčnej cystickej forme, ktorá sa vylučuje a označuje sa ako cysta. K infekcii dochádza fekálno-orálnym kontaktom s infikovaným zvieraťom alebo použitím kontaminovanej vody alebo materiálu z prostredia.

Príznaky sa vyskytnú približne 1-3 týždne po infikovaní, pričom bežná inkubačná doba je približne 8 dní. Medzi typické klinické príznaky patria hnačka, strata hmotnosti a spomalenie rastu. Toto ochorenie môže odznieť samo alebo môže viesť k chronickej hnačke alebo črevnej malabsorpcii.

Indikácie testu:           	Tento test je možné použiť ako skríningový nástroj u mladých zvierat, ako sú psy a mačky vo veku 6 týždňov až 5 mesiacov. Možno ho použiť aj u starších zvierat trpiacich na chronickú hnačku v prípade podozrenia, že príčinou je Giardia. Keďže môžu existovať asymptomatickí nosiči Giardie, výsledky testu a rozhodnutia týkajúce sa liečby je potrebné vždy zvážiť v kontexte všetkých dostupných klinických informácií.

Princíp testu:           	Test používa červené polystyrénové mikroguličky (latexové častice) potiahnuté monoklonálnymi protilátkami proti Giardii intestinalis. Používajú sa tiež modré mikroguličky na kontrolu testu. Antigén parazita prítomný vo vzorke stolice reaguje s latexovými časticami, ktoré sú potiahnuté monoklonálnymi protilátkami  špecifickými pre tento antigén. Tento komplex častíc latexu/protilátok/antigénu parazita migruje v priebehu chromatografického procesu cez reakčnú oblasť. V tejto zóne reagujú protilátky proti Giardii s komplexom častíc latexu/protilátok/antigénu parazita. Táto reakcia spôsobí zobrazenie červeného/ružového prúžku.

Informácie o vzorke:    Potrebný testovací materiál- psia alebo mačacia stolica.

Vzorky stolice možno skladovať pri teplote +4°C po dobu 24 hodín. Ak je potrebné dlhšie skladovanie, vzorky je možné zmraziť na teplotu -20°C. Pred použitím je nutné, aby zmrazené vzorky dosiahli izbovú teplotu.

Skladovanie vzorky :	Vzorka (nezrazená krv) by mal byť, ak je to možné, testovaná okamžite  po odbere, najdlhšie však po 4 hodinách skladovania pri izbovej teplote.

Ak by test mal prebehnúť po dlhšej dobe (až 4 dni), vzorky by mali byť chladené (+2°C až +8°C).

Pre dlhšie skladovanie udržujte vzorky (len sérum alebo plazmu) zmrazené     (-20°C).

Všeobecné opatrenia:

- Nepoužívajte súčasti súpravy po dátume exspirácie.

- Skladujte testovaciu súpravu pri teplote +2°C až +25°C. Nezmrazujte ju.

- Použite test do 10tich minút od otvorenia hermeticky uzavretého vrecúška.

- Nedotýkajte sa ani nenarúšajte membránu v okienku (1), (2) alebo (3).

- Počas vykonávania testu by mala byť pomôcka umiestnená na plochom vodorovnom povrchu.

- Na každú vzorku použite novú extrakčnú pipetu.

- Pri nanášaní vzorky držte extrakčnú pipetu zvislo.

- So všetkými činidlami a vzorkami zaobchádzajte ako s biologicky nebezpečným materiálom.

- Len na veterinárne použitie.

Vykonanie testu a vyhodnotenie výsledkov:

1.Odber vzorky

- Odstráňte hornú časť obsahujúcu vatovú tyčinku z extrakčnej pipety na vzorky.

- Dávkujte extrakčný pufor do základne extrakčnej pipety na vzorky, až kým nedosiahne po rysku.

-Uchopte hornú časť extrakčnej pipety na vzorky a naneste na vatovú tyčinku výkaly zo vzorky stolice alebo análneho výteru. Je nevyhnutné aby vzorka obsahovala 60 mg až 100 mg stolice a tým sa zaistilo, že celá vatová časť tyčinky bude úplne pokrytá stolicou.

- Vložte vatovú tyčinku do pripraveného extrakčného pufra v základni extrakčnej pipety na vzorky. Pevne nasaďte hornú časť pipety na základňu a poklepávaním premiešajte po dobu 5 sekúnd, aby sa zaistila dobrá extrakcia vzorky.

2. Nanesenie vzorky

- Roztrhnite dodané vrecúško a v priebehu vykonávania testov počas migrácie vzoriek umiestnite testovacie zariadenie na plochý vodorovný povrch.

- Odlomte hornú časť extrakčnej pipety na vzorky v mieste označenom modrou čiarou. Táto časť predstavuje odobratú vzorku stolice.

- Otočte extrakčnú pipetu na vzorky, podržte ju v zvislej (vertikálnej) polohe a jemným stlačením základne naneste 5 kvapiek vzorky do otvoru na vzorku (okienko (1)).

- Len ak tekutina neprejde do jednej minúty cez okienko (2), pridajte do okienka (1) ešte jednu kvapku vzorky.

3.Odčítanie výsledkov

- Počkajte 5 minút a potom sledujte, či sa v okienku (2) objaví alebo neobjaví červený/ružový prúžok a v okne (3) modrý prúžok.

- Výsledky vzorky sa zobrazujú v okienku (2). Kontrolný prúžok sa zobrazuje v okienku (3).

Poznámky:

-Test je dokončený a výsledky môžete interpretovať aj skôr ako po 5 minútach, ak sa v oboch okienkach (2) aj (3) zobrazujú prúžky.

-Modrý prúžok sa môže v okienku (3) zobraziť skôr ako po 5 minútach, ale test nemusí byť dokončený. Červený/ružový prúžok v okienku (2) sa môže zobrazovať pomalšie ako modrý kontrolný prúžok v okienku (3).

4.Výsledky

Negatívny – vzorka je negatívna na antigény Giardie intestinalis, ak sa v okienku (2) nezobrazuje žiadny  červený/ružový prúžok a v okienku (3) sa zobrazuje modrý prúžok.

Pozitívny – vzorka je pozitívna na antigény Giardie intestinalis, ak sa v okienku (2) zobrazuje červený/ružový prúžok a v okienku (3) sa zobrazuje modrý prúžok.

Poznámka: Test je platný, lem ak sa v okienku (3) zobrazuje modrý prúžok. Ak v okienku (3) nie je žiadny modrý prúžok, test je neplatný a je potrebné ho zopakovať.

Nezabudnite: Výsledok testu by sa mal vždy interpretovať v kontexte všetkých dostupných klinických informácií a anamnézy testovaného psa alebo mačky.

Spôsob uchovávania  : Pri teplote 2 - 25°C. Nezmrazovať.

Čas použiteľnosti      : 24 mesiacov.

Použite test do 10tich minút od otvorenia hermeticky uzavretého vrecúška. Nepoužívajte súčasti súpravy po dátume exspirácie.

Označenie                 :  Len na veterinárne použitie.

Bez predpisu veterinárneho lekára!

EXP.:

EAN Kód:

Č. šarže: