Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 028/DG/13-S

NÁVOD NA POUŽITIE

| Názov vet. prípravku: |  | Charm MRL Aflatoxin M1 kvantitatívny test |
| --- | --- | --- |
| Výrobca | : | Charm Sciences, Inc., 659 Andover Street, Lawrence, Massachusetts, 01843-1032, USA |
| Držiteľ rozhodnutia | : | O. K. Servis BioPro, s. r. o., Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9, Česká republika. |
| Popis prípravku | : | Prúžkové testy sú jednotlivo balené v plastovom obale s odnímateľnou fóliou pre aplikáciu vzorky na prúžkový test (fólia sa po aplikácii vzorky opäť zatvorí). |
| Druh obalu | : | Prúžkové testy sú balené v kontajneroch z lepenky potiahnutej hliníkovou fóliou, uzatvorené plastovým viečkom. |
| Charakteristika | : | Veterinárny prípravok je určený na stanovenie prítomnosti a kvantifikáciu Aflatoxinu M1 v mlieku podľa EU MRL limitu 20 ppt pre Aflatoxin M1. |
| Použitie testu | : | Podľa návodu na použitie. Citlivosť a selektivita: Surové mlieko bez prítomnosti aflatoxinov vychádza negatívne najmenej z 90% všetkých meraní s 95% istotou. |
| Princíp testu | : | Charm Aflatoxin M1 kvantitatívny test je kvantitatívna imunoreceptorová analýza pre zistenie obsahu Aflatoxinu M1 s využitím ROSA laterálnej prúdovej technológie. MRL Aflatoxin M1 kvantitatívny test detekuje Aflatoxin M1 podľa EU MRL (maximálny reziduálny limit) 0.050 μg/kg alebo 50 ppt (parts per trillion). Vzorka mlieka spôsobuje odfarbenie testovacej zóny a intenzita zafarbenia testovacích prúžkov je vyhodnocovaná čítačkou ROSA Reader alebo EZ Reader ako ppt aflatoxin M1. Test je určený pre použitie v mliekárňach, na príjme, v laboratóriách, na poľnohospodárskych farmách, alebo i kontrolnými orgánmi. |
| Informácie o vzorke | : | Vzorka surového mlieka musí byť schladená (0 až 7° C). Test schladených vzoriek vykonajte do 5 dní od nadojenia. Ak chcete po testovaní zachovať vzorky alebo kontroly, zamrazte ich pri teplote -15° C alebo nižšie. Viď. dlhodobé skladovanie vzoriek a kontrol. Pri testovaní zamrazenej vzorky, obnoveného sušeného mlieka alebo individuálnej vzorky dojnice s obsahom častíc, vzorku odstreďte (3 minúty pri 1200 200 g) a pre test použite hornú časť. Viditeľné bielkovinové zrazeniny znamenajú, že vzorka nie je použiteľná. Testy je možné vykonávať pri teplote okolia 10 až 30° C v prostredí s prirodzene cirkulujúcim vzduchom. |
| Postup použitia | : | Podľa návodu na použitie. |
| Vyhodnotenie výsledkov | : | Podľa návodu na použitie. |
| Upozornenie | : | Vysokotučné vzorky mlieka (viac ako 6,5% tuku) môžu spôsobiť neplatné výsledky. Neodčítavajte takéto stripy v ROSA čítačke. Nečistoty prítomné na povrchu stripu môžu nepriaznivo ovplyvniť odčítaciu optiku. Udržujte preto prístroj v čistote a pred použitím zo stripov odstráňte prípadný prach a zvyšky mlieka. ROSA inkubátor musí byť čistý a v rovine. Teplota zobrazená na indikátore by sa mala pohybovať v rozmedzí 40 ± 1°C. Vykonávajte pravidelnú kontrolu teploty. Pokiaľ nevykonávate inkubáciu, nechajte veko inkubátora privreté, ale nie úplne zatvorené. Vyhriatie ROSA inkubátora na prevádzkovú teplotu môže trvať dlhšie ako 10 minút, v závislosti na okolitej teplote. |
| Spôsob uchovávania | : | V chladničke pri teplote 0 - 7°C. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. |
| Čas použiteľnosti | : | 12 mesiacov. |

Bez predpisu veterinárneho lekára.

EXP.:

EAN Kód:

Č. šarže: