písomnÁ informáciA PRE POUŽÍVATEĽOV

###### Názov vet. prípravku

IPNV Ag ELISA

###### Výrobca

TEST –LINE  Clinical Diagnostics spol. s r.o., Česká republika.

###### Držiteľ rozhodnutia o schválení

TEST –LINE  Clinical Diagnostics spol. s r.o., Křížiková 68, 612 00 Brno, Česká republika.

###### Zloženie diagnostika

Jedna súprava obsahuje:

- Potiahnutá platnička so špecifickou protilátkou

proti vírusu IPN v sáčku so sušidlom	 			1 ks

- Pozitívny antigén 						0,7  ml

- Negatívny antigén						0,7  ml

- RAIPNV (30x konc.) – Králičie sérum

s protilátkou proti vírusu IPN					0,35 ml

- Konjugát (30 x konc.) – Afinitnou chromatografiou

purifikované prasačie protilátky proti králičiemu

imunoglobulínu (IgG) konjugované chrenovou peroxidázou	0,35 ml

- Riediaci roztok (4x konc.)					12,5 ml

- Premývací roztok (20x konc.)				20 ml

- TMB-Complete- jednozložkový chromogénny substrátový

roztok obsahujúci TMB a H2O2					14 ml

- Zastavovací roztok – obsahuje kyselinu sírovú 1 mol/l	12 ml

Pozor žieravina!

###### Popis diagnostika

###### Mikrotitračné platničky s naviazanými protilátkami, sklenené fľaštičky s jednotlivými reagenciámi.

### Indikačná skupina

Diagnostikum.

### Charakteristika

Imunoenzymatická súprava na dôkaz vírusu infekčnej nekrózy pankreasu lososovitých rýb.

### Druh obalu

### Jednotlivé zložky súpravy sú uložené v papierovej krabici s potlačou.

### Veľkosť balenia

1 súprava je určená na 48 stanovení.

### Princíp testu

Jamky mikrotitračnej platničky s naviazanou špecifickou protilátkou proti vírusu IPN sú naplnené vyšetrovanými vzorkami, pozitívnym a negatívnym kontrolným antigénom. Ak je vírus vo vyšetrovaných vzorkách prítomný, dochádza k väzbe vírusových antigénov na protilátky. S týmito antigénmi pri ďalšej inkubácii reagujú králičie protilátky proti vírusu IPN. Väzba králičích protilátok je dokazovaná počas ďalšej inkubácie s roztokom konjugátu (SwAR/IgGPx) a vizualizovaná reakciou so substrátom (TMB-Complete). Po zastavení reakcie pridaním zastavovacieho roztoku sa meria absorbancia v jamkách pri 450 nm.

###### Pracovný postup:

###### Príprava pracovných roztokov

1. Premývací roztok: Koncentrovaný premývací roztok sa riedi 1+19. Vo fľaške s premývacím roztokom sa môžu vytvoriť kryštáliky solí. Tieto je treba pred použitím rozpustiť zahriatím vo vodnom kúpeli. Roztok po nariedení je stabilný dva týždne pri teplote 2-80C.

2. Riediaci roztok:Koncentrovaný riediaci roztok sa riedi 1 + 3 destilovanou vodou. Pracovný riediaci roztok je pri teplote 2 – 80 C stabilný max. jeden týždeň.

3. RAIPNV: RAIPNV sa riedi 1+29 riediacim roztokom. Dobre premiešať! Riedenie sa pripravuje bezprostredne pred použitím!

4. Konjugát: riedi sa 1+29 pracovným riediacim roztokom. Riedenie sa pripravuje bezprostredne pred použitím! Dobre premiešať!

5. TMB – Complete: je jednozložkový chromogénny substrátový roztok v pracovnej koncentrácii, ďalej sa neriedi.

### Skladovanie a príprava vzoriek

Orgány (obličky, slezina atď.) alebo celý trup (plod s dĺžkou menej ako 5 cm) sa homogenizujú v 3-5 objemoch pufrovaného fyziologického roztoku (PBS) a až do vyšetrenia sa uskladňujú pri teplote

–200C. Pred použitím sa homogenáty centrifugujú (2000x g. 5 min.) a získané supernatanty sa použijú na vyšetrenie.

Kultivačné média bunečných kultúr infikovaných vírusom IPN sa vyšetrujú priamo po odstránení bunečného detritu centrifugáciou.

### Pracovný postup

Všetky reagencie necháme vytemperovať na laboratórnu teplotu. Ak nepoužijeme celú platničku, nepoužité stripy vrátime späť do obalu so sušidlom, hermeticky uzavrieme a skladujeme pri 2-80C. Chrániť pred vlhkosťou.

1.Dávkovanie kontrolných antigénov a riedenie vzorky

a) Vyhľadávacie (screeningové) vyšetrenie:

- pipetujte 50 µl riediaceho roztoku do všetkých jamiek

- pipetujte ďalších 50 µl riediaceho roztoku do jamky A1 (blank)

- pipetujte 50 µl kontrolného negatívneho antigénu do dvoch jamiek

- pipetujte 50 µl kontrolného pozitívneho antigénu do dvoch jamiek

- pipetujte 50 µl testovaných vzoriek v duplikátoch do ostatných jamiek

- obsah jamiek mikropipetou dobre premiešajte!

b) Titračné vyšetrenie

- pipetujte 50 µl riediaceho roztoku do všetkých jamiek

- pipetujte 50 µl testovaných vzoriek do jamiek rady A

- viackanálovou mikropipetou premiešajte obsah jamiek.

- prenášajte postupne 50 µl z jamiek rady A až do jamiek rady H (riedenia 1:2 až 1: 1256).

- pri každom vyšetrení zaraďte 2 jamky s kontrolným negatívnym antigénom, 2 jamky s kontrolným

pozitívnym antigénom a 2 jamky s riediacim roztokom.

2. Platničku prikryjeme viečkom, inkubujeme 60 min. pri 370C vo vlhkej komôrke.

3. Obsah jamiek odsajeme a 3x premyjeme pracovným premývacím roztokom. Jamky naplníme po

horný okraj. Zbytky roztoku vtrepeme do savého materiálu.

4. Do všetkých jamiek pipetujeme 50 µl pracovného roztoku RAIPNV.

5. Platničku prikryjeme viečkom a inkubujeme 60 min. pri 370C vo vlhkej komôrke.

6. Obsah jamiek odsajeme a 3x premyjeme pracovným premývacím roztokom. Jamky naplníme po

horný okraj. Zbytky roztoku vtrepeme do savého materiálu.

7. Do všetkých jamiek pipetujeme 50 µl pracovného roztoku konjugátu.

8. Platničku prikryjeme viečkom a inkubujeme 60 min. pri 370C vo vlhkej komôrke.

9. Obsah jamiek odsajeme a 3x premyjeme pracovným premývacím roztokom. Jamky naplníme po

horný okraj. Zbytky roztoku vtrepeme do savého materiálu.

10. Do všetkých jamiek pipetujeme 100 µl substrátu TMB-Completu.

11. Platničku prikryjeme viečkom a inkubujeme 5-30 min. pri 200C v tme.

12. Reakciu zastavíme pridaním 100 µl zastavovacieho roztoku v rovnakom poradí a intervaloch ako

bol dávkovaný substrát.

13. Intenzitu sfarbenia roztoku v jednotlivých jamkách zmeriame na fotometri pri vlnovej dĺžke 450

nm oproti blanku.

Poznámka:

Reakciu zastavíme, keď jamky inkubované s kontrolným pozitívnym antigénom vykazujú výrazné sfarbenie, zatiaľ čo jamky s kontrolným negatívnym antigénom sú bezfarebné alebo len veľmi slabo sfarbené. Jamky inkubované iba s pracovným riediacim roztokom bez vzoriek slúžia ku stanoveniu hodnôt absorbancie pozadia (blank).

###### Validita testu

Absorbanciu v jamke inkubovanej s riediacim roztokom bez vzorky (blank) automaticky odčítame od všetkých ostatných hodnôt.

Test je platný ak:

Hodnota priemernej absorbancie v jamkách s negatívnym antigénom je menšia ako 0,1.

Hodnota priemernej absorbancie v jamkách s pozitívnym antigénom je väčšia ako 0,5.

###### Interpretácia výsledkov

Výsledok je hodnotený ako pozitívny, ak hodnota priemernej absorbancie testovanej vzorky je väčšia ako 0,1 a aspoň dvojnásobok priemernej absorbancie kontrolného negatívneho antigénu,

ELISA titer antigénu je posledné riedenie vzorky, pri ktorom je hodnota priemernej absorbancie väčšia ako 0,1.

###### Čas použiteľnosti

1 rok.

###### Spôsob uchovávania

Pri teplote 2-8oC v tme a suchu. Súprava nesmie zamrznúť.

###### Likvidácia obalov

Odpadový a nespotrebovaný materiál sa likviduje podľa platných právnych predpisov.

###### Číslo schválenia

100/Dg/02-S

###### Dátum schválenia/ predĺženia

13.9.2002

Len pre laboratórne účely.