AURIFLUSHTM

# Prístroj na výplach uší

Návod na použitie

Obsah

Úvod   .......................................................................................................................................................2

Upozornenia a symboly  .........................................................................................................................3

Začíname  ................................................................................................................................................4

Odbalenie a kontrola obsahu  ............................................................................................................4

Nákres prístroja Auriflush  ................................................................................................................5

Montáž prevzdušňovača na vodovodné potrubie  .............................................................................6

Montáž komorového prevzdušňovača  ..............................................................................................6

Použitie prístroja na výplach uší Auriflush  ........................................................................................7

Postup pri čistení uší  ....................................................................................................................... 7

Pripojenie hadíc a komory  .............................................................................................................. 7

Pripojenie ušného násadca  .............................................................................................................. 7

Čistenie uší  .......................................................................................................................................7

Demontáž  ................................................................................................................................................ 9

Údržba  ....................................................................................................................................................10

Čistenie a dezinfekcia prístroja  Auriflush  ......................................................................................10

Poruchy  ...................................................................................................................................................12

Informácie o záruke a servise  ...............................................................................................................14

Náhradné diely a príslušenstvo  ............................................................................................................ 15

Informácie o objednávaní  ...............................................................................................................15

Charakteristika  ......................................................................................................................................16

Všeobecná charakteristika  .............................................................................................................. 16

Patenty   ........................................................................................................................................... 16

Ušné násadce  .................................................................................................................................. 16

## Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili prístroj na výplach uší AuriflushTM, výrobok spoločnosti Schering – Plough Animal Health.

SPAH Auriflush system poskytuje bezpečný a účinný spôsob čistenia vonkajšieho zvukovodu u psov a mačiek. Tento spôsob čistenia je omnoho pohodlnejší a bezpečnejší ako iné v súčasnosti používané metódy. Vďaka  pokrokovému, účelnému dizajnu je veľmi ľahké osvojiť si prácu s prístrojom.  Auriflush System prináša nasledovné výhody:

- komfort pre pacienta  -  pôsobením vodného vákua

- bezpečnosť pre pacienta  -  má ventil na zabránenie prietoku nadmerne teplej vody

- a regulátor tlaku vody vo vnútri komory

- pohodlie pre používateľa  - má  vizuálny idikátor kontroly teploty vody

- kvalitnú konštrukciu  -  je plne funkčný pri rôznom tlaku vody a za rôzneho prietoku

Táto príručka opisuje ako pracovať a ako zaobchádzať s prístrojom SPAH Auriflush. Prečítajte si nasledujúce informácie aby ste mnoho rokov mohli správne a spoľahlivo využívať tento prístroj.

### Upozornenie

Táto príručka  obsahuje  návod na výplach uší pomocou prístroja SPAH Auriflush System. Prístroj je určený na použitie pre veterinárnych lekárov. Akékoľvek iné použitie ako to, na ktoré bol prístroj vyrobený, ruší záruku poskytovanú výrobcom.

2

## Upozornenia a  použité symboly

V tomto návode boli použité nasledovné ikony a symboly

Upozornenie:  vzťahuje sa na pokyny k použitiu. Tento symbol upozorňuje požívateľa na dôležité pokyny

ohľadom použitia a zaobchádzania s prístrojom uvedené v návode na použitie.

Údaje o výkone overené ETL Laboratories

Označenie CE osvedčuje, že prístroj  bol skúšaný a bol uznaný za vyhovujúci v zmysle Nariadenia o

lekárskych prístrojoch  93/42/EEC

Pred akýmkoľvek procesom čistenia uší vždy vyšetrite uši. Pri perforácii alebo poškodení typmanickej

membrány je použitie prístroja Auriflush nebezpečné. Použitie prístroja u pacientov s predchádzajúcim

alebo prebiehajúcim chronickým zápalom stredného ucha je ponechané na zvážení veterinárneho lekára.

Príliž studená voda môže pacientovi spôsobiť závrať alebo pocit závrate. Skontrolujte preto, prosím, pred

začatím výplachu, či je idikátor teploty vody biely.

3

Začíname

### Rozbalenie a kontrola obsahu

Prekontrolujte celistvosť obalu. V prípade poškodenia oznámte túto skutočnosť dodávateľovi.

Po rozbalení prekontrolujte kompletnosť výrobku. Balenie má obsahovať:

×   nádrž na vodu

×  zariadenie rukoväte a hadicu

× zaklapovací prevzdušňovač

×  tri rôzne adaptéry na vodovod

×  komorový  prevzdušňovač

×  krabičku s ušnými násadcami (25 ks)

×  skladovací podnos

×  návod na použitie

×  skrátenú verziu návodu

V prípade chýbania ktorejkoľvek časti kontaktujte zástupcu spoločnosti  Schering – Plough Animal Health.

Na obrázku na nasledujúcej strane sa môžete oboznámiť s hlavnými časťami prístroja Schering – Plough Animal Health Auriflush System.

4

Schéma  prístroja na výplach uší SPAH Auriflush

- zaklapovací prevzdušňovač

- zaklapovacia prípojka s bielym prstencom

- násada na odkladanie rukoväte

- výtokový otvor  - pre výplachovú vodu smerujúcu do ucha (modrý)

- prítokový otvor - pre vodu vracajúcu  sa z  ucha  (čierny)

- otvor na odvádzanie výplachovej vody

- komorový prevzdušňovač

- zapínač vodného prúdu

- indikátor  teploty vody

- prepážka na zachytávanie cerumenu v ušnom násadci

- otvor na výtok vody

- otvor na nasávanie vody

- jednorazový  ušný násadec

- uško na uchopenie pri odstraňovaní násadca

- miesto na pripojenie injekčnej striekačky

5

## Montáž prevzdušňovača na vodovodné potrubie

- Odstráňte z vodovodného vývodu  pôvodný prevzdušňovač vrátane podložky. Ak je to potrebné, použite kliešte. Ak by to spôsobovalo ťažkosti odmontovať ho, namočte ho na  20 min. do octu a skúste opäť.

- Skúste namontovať zaklapovací prevzdušňovač na vodovodné potrubie točením  proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa to nepodarí, použite niektorý z adaptérov priložených k prístroju.  Pokúste sa pripojiť adaptér k vodovodnému potrubiu a potom pripojte na adaptér zaklapovací prevzdušňovač.  Prekontrolujte gumovú podložku  na zaklapovacom prevzdušňovači a adaptéri  a porovnajte ju s pôvodnou podložkou z vodovodného potrubia. Ak musíte použiť univerzálny adaptér bez závitu, možno bude potrebné odstrániť z neho vnútorný  gumový prstenec (ak by bol prímalý na vaše vodovodné potrubie).

- Po napojení zaklapovacieho prevzdušňovača na vodovodné potrubie je možné jednoducho pripojiť a odpojiť čistiacu komoru  od  zaklapovacieho prevzdušňovača.  V čase, keď nie je k vodovodnému potrubiu pripojený Auriflush Systém, môže používať vodovodné potrubie a umývadlo obvyklým spôsobom.

### Montáž komorového prevzdušňovača

## Komorový prevzdušňovač nemusíte použiť. Je potrebný , ak očakávate výtok  značného množstva výplachovej vody do umývadla. Ak je komorový prevzdušňovač namontovaný, môžete vložiť komoru do držiaka celého zariadenia.

## Na hornej strane komorového prevzdušňovača nájdite zárez a tento priložte smerom k modrému výtokovému otvoru komory.

## Jemne potlačte komorový prevzdušňovač smerom ku komore až kým nie je na doraz.

## Poznámka:

## Komorový prevzdušňovač je možné pripojiť ku komore len keď je správne nasadený. Pri správnom umiestnení jeho nasadenie na komoru  je ľahké, nie je potrebné použiť silu.

6

## Použitie prístroja Auriflush

### Postup pri čistení uší

Upozornenie:Pred začatím akéhokoľvek čistenia uší vykonajte adspekciu ucha . Pri pretrhnutí alebo porušení  tympanickej membrány nie je  použitie prístroja Auriflush  bezpečné. Použitie prístroja u  pacientov  s predchádzajúcim alebo práve  prebiehajúcim chronickým  zápalom  stredného  ucha je na zvážení veterinárneho lekára .

### Pripojenie hadice a komory

- Pripojte hadice ku  komore. Nasuňte čiernu prípojku na hadici k čiernemu prítokovému otvoru pre vodu vracajúcu sa z ucha umiestnenému na boku komory.

Nasuňte   modrú prípojku na hadici na modrý otvor pre vystupujúcu vodu umiestnený na spodnej strane komory.

- Pripojte komoru na vývod  vody. Potiahnite biely plastový krúžok na hornej strane komory smerom dolu a zaklapnite komoru

prostredníctvom už namontovaného prevzdušňovača na prívod vody. Keď je komora na svojom mieste pustite biely plastový krúžok. Komora je pripojená.

Nasadenie ušného násadca

- Priložte zárezy na boku násadca k zodpovedajúcim zárezom na povrchu rukoväte prístroja. Presvedčte sa  že násadec je umiestnený úchopným prúžkom smerom hore.

- Potlačte násadec  v smere proti rukoväti.  Pocítite jemné zaklapnutie  keď sa nísadec ocitne na svojom mieste.

### Čistenie uší

- V závislosti na temperamente zvieraťa a stupni bolestivosti ušnice je možné požiť pred čistením sedatíva, trankvilizátory

alebo celkovú anestézu. Pri rutinnom čistení  u zvierat s normálnou citlivosťou je procedúra všeobecne priaznivo prijímaná.

- Za účelom skrátenia časového trvania celej procedúry  je možné použiť čistiace roztoky alebo cerumenolytiká.

- Na začiatku je vhodné prikryť pacienta kusom textílie aby sme sa vyhli jeho zmáčaniu. Po osvojení si techniky výplachu  ušného kanálu toto nebude potrebné.

- Najskôr pusťte do prístroja studenú vodu. Potom postupne pridávajte teplú vodu až do doby , kým z otvoru v dne nádoby nebude vytekať voda telesnej teploty.

- Skontrolujte teplotu vtekajúcej vody na tepelnom senzore tak, že stlačíte zapínač vodného prúdu. Ak je tepelný senzor

modrý, voda nie je dosť teplá. Ak je tepelný senzor biely, teplota vody je minimálne 32o C a môžeme začať s čistením. Aby

tepelný senzor pracoval správne, musíme vždy stlačiť zapínač vodného prúdu.

Upozornenie: Príliš studená voda môže  pacientovi spôsobiť závrať alebo pocit závrate. Presvedčte sa preto, či indikátor

teploty je biely pred začiatkom čistenia.

7

- Pri čistení uchopte pacientov ušný boltec. Zľahka natiahnite, aby sa narovnal ušný kanál. Vsuňte násadec do ušnice tak, aby

utesnil otvor. Stlačte zapínač vodného prúdu na rukoväti. V závislosti na sile ktorou tlačíte zapínač, môžete regulovať  prúd

vody.

- Usmerňujte prúdenie vody v ušnici rotáciou rukoväte počas čistenia. Naplňte ušnicu vodou. Nasávací systém odsaje

prebytočnú vodu  z  ušnice (pozri schému správneho prúdenia vody v skrátenej príručke).

- Ak chcete za účelom dosiahnutia väčšieho čistiaceho efektu aplikovať čistiaci roztok, môžete tak urobiť za pomoci otvoru

umiestneného na hadici i počas čistenia.

Upozornenie: Počas aplikácie roztoku udržiavajte nízky a stály tlak vody (doporučuje sa 2 ml/sec) Neprekročte tlak

10ml/sec . Príliš vysoký tlak môže poškodiť tympanickú membránu. Nepridávajte žiadnu látku aplikačným otvorom pri

uzatvorenom prívode vody. Ináč môžete spôsobiť korozívne poškodenie vnútorných častí komory a stratiť záruku na

prístroj.

Poznámka: Odfarbenie alebo zafarbenie hadíc objavujúce sa po určitom čase používania môže byť spôsobené vlastnosťami

miestneho zdroja vody a / alebo farbiacou schopnosťou pridávaných čistiacich roztokov.

- Ak je teplota vody príliš vysoká, prístroj zastaví prítok vody do rukoväte. Odtok vody z dna nádrže sa nezastaví. Pred opätovným uvedením prístroja do činnosti, upravte teplotu pritekajúce vody na zdroji.

- Uvoľnite zapínač prítoku vody a nechajte ušný násadec v zvukovom kanáli 5 – 10 sekúnd aby bol vysatý celý objem vody.

Poznámka: Auriflush zníži čas potrebný k výplachu uší. Čas výplachu je zavislý na konzistencii cerumenu, množstve

poškodených tkanív, stupni zápalu a /alebo infekcie a či sa pred čistením použil prípravok na zmäkčenie ušného mazu.

V zriedkavých prípadoch sa čas čistenia môže predĺžiť.

- Po ukončení čistenia uchopte pevne uško na odstraňovanie násadca a stiahnite násadec z rukoväte. Ako odpad ho  uložte do vhodnej nádoby.

Upozornenie: Ak pri stlačenom zapínači na rukoväti  nevyteká voda z ušného násadca, skontrolujte či pretekajúcim prúdom studenej vody  prepol prepínač zabraňujúci prietoku  teplej vody. Tento môže obnoviť prietok vody do rukoväte.

8

## Demontáž

- Uzatvorte prívod vody a odpojte hadice z  komory.

- Odpojte komoru od vodovodného potrubia  potiahnutím bieleho krúžku  na hornej strane komory smerom dolu a  odpojením  komory od zaklapovacieho prevzdušňovača. Komora sa vyprázdni  cez otvorené otvory na hadice na boku a na dne komory

.

- Zostatkovú vodu odstránite z hadíc umiestnením koncov hadíc do umývadla a nadvihnutím rukoväte prístroja  nad úroveň hadíc a stlačením zapínača. Stočte hadice do kruhu držiac rukoväť vyššie než sú hadice.  Voda vytečie otvoreným koncom do umývadla.

9

## Údržba

### Čistenie a dezinfekcia prístroja Auriflush

Naplňte komoru 100 ml

čistiaceho roztoku

Rukoväť umiestnite do 700 ml

čistiaceho roztoku

Po každom použití vyčistite a vydezinfikujte prístroj Auriflush podľa pokynov výrobcu.

Čistenie prístroja vodou a mydlom odstráni nečistoty a zníži počet mikroorganizmov v hadiciach. Dezinfekciu vykonajte 70 % -ným isopropyl alkoholom alebo 10 %-ným roztokom chlóru. Takto odstránite väčšinu baktérií a kolónií plesní, Alkohol je doporučovaný aj z toho dôvodu, že pomôže odstrániť zbytky vody v hadiciach.

- Odstráňte ušný násadec a zničte ho.

- Očistite komoru, rukoväť a držiak z vonkajšej strany pomocou textílie namočenej v mydlovej vode.

- Na samotné čistenie prístroja si pripravte 800 ml mydlovej vody. Na dezinfekciu použite 400 ml roztoku isopropylalkoholu alebo 10 %-ného chlóru.

- Odmontujte komoru z prívodu vody, hadice nechajte namontované. Nalejte do komory z hornej strany 100ml roztoku. Zbytok roztoku ponechajte pre ďalšie kroky čistiaceho procesu.

- Komoru opäť nasaďte na prívod vody a ponorte koniec rukoväte ( kde bol predtým nasadený ušný násadec) do zvyšného roztoku .

10

- Čistenie prístroja. Otvorte prívod vody. Stisnutím zapínača rukoväte nasávajte roztok cez rukoväť do komory. Sacia hadica nasaje roztok. Pokračujte po dobu 5 minút Počas tohto procesu nechajte koniec rukoväte ponorený do roztoku. Takýmto postupom zabezpečíte prečistenie hadíc a vyhnite sa nehode pri ktorej by sa mohol čistiaci roztok dostať do vašich očí.

Dezinfekcia prístroja. Otvorte prívod vody. Nestláčajte zapínač rukoväte. Keď bude polovica roztoku odstránená, zavrite prívod vody.Vyberte rukoväť z roztoku  a umiestnite ju do držiaka rukoväte umiestneného na boku komory. Takto sa udrží roztok v hadici a umožní účinnú dezinfekciu. Dodržte doporučenie výrobcu ohľadom doby pôsobenia – len tak dosiahnete najlepší efekt. Zopakujte vyššie popísanú procedúru čistenia za účelom odstránenia dezinfekčného roztoku.

- Zavrite prívod vody a odstráňte z komory obidve hadice.

- Aby sa odstránili zbytky vody z hadíc, po odpojení hadíc od komory umiestnite ich konce do umývadla a podvihnite rukoväť tak, aby bola vyššie ako hadice. Stlačte zapínač rukoväte. Voda odtečie otvoreným koncom hadíc do umývadla.

- Odpojte komoru od prívodu vody. Nechajte vykvapkať vodu. Umiestnite komoru do držiaka.

- Kvôli uľahčeniu vysušovania vykonajte výplach komory a hadíc isopropylalkoholom.

Upozornenie:Ak máte príliš tvrdú vodu s vysokým obsahom vápnika, výplach urobte najprv neriedeným roztokom octu. Nechajte ocot pôsobiť v komore 2-3 minúty. Potom vykonajte výplach isopropylalkoholom.

11

## Poruchy

Ak sa vám zdá, že prístroj Auriflush nepracuje dobre v nasledujúcej tabu+ke pohľadajte možnú príčinu poruchy a spôsob jej odstránenia. V prípade, že tu nenájdete riešenie problému, kontaktujte zastúpenie Schering – Plough Animal Health.

Problém                                               Možná príčina                                                      Riešenie

Z rukoväte nevychádza pri                Zapla sa poistka zabraňujúca prítoku                    Nechajte prúdiť prístrojom studenú vodu po

stlačení zapínača žiadna                    príliš teplej vody do ucha                                      dobu 10-30 sekúnd. Táto prepne poistku do

voda                                                                                                                                  pôvodnej polohy a obnoví sa prúd vody.

Na hadici je uzol                                                    Prekontrolujte hadicu a odstráňte zauzlenie.

Tok vody sa obnoví

Hadica vo vnútri rukoväte bráni                            Opakovane stláčajte zapínač 20-50 krát až

prietoku vody                                                         kým sa neobnoví prúdenie vody

Voda vyteká                                       Prívod vody nie je dostatočne otvorený                Naplno otvorte prívod studenej vody

z ucha von                                                                                                                          aby sa nasávací systém mohol aktivizovať

(ale v rámci správneho teplotného režimu)

problém s pripojením ušného násadca                    Opätovne skúste nasadiť násadec tak aby

prúžok na uchopenie smeroval hore

Problém s pripojením hadíc                                    Prekontrolujte či sú obidva konce  hadíc

dobre pripojené

Nesprávne zaobchádzanie                                       Prečítajte so skrátený návod, aby ste sa

presvedčili, že používate vodný prúd

správne

Okolo ušného násadca vyteká           Nesprávne nasadený ušný násadec                         Nasaďte správne nový násadec

čistá voda

12

Vodný prúd je príliš silný                Vysoký tlak vo vodovodnom potrubí                    Prekontrolujte  či je komorový prevzduš-

ňovač pripevnený ku komore

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prúd vody vychádzajúci z                 Nesprávne založený ušný násadec                       Založte nový násadec tak aby značiaci

ušného násadca je príliš                                                                                                   prúžok smeroval hsilný alebo príliš slabý

slabý                                                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komorový prevzdušňovač alebo adaptér             Dotiahnite komorový prevzdušňovač alebo

netesní                                                                  adaptér kliešťami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvor na odvádzanie odtokovej vody                  Odmontujte nádrž z prítoku vody a odstráňte

na dne nádrže je upchatý                                      cudzie predmety z výtokového otvoru.

Prečistite ho bežným postupom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porucha je vo vnútri prístroja                              S nasadeným  ušným násadcom striekajte

Vodu prostredníctvom rukoväte do

kalibrovanej nádoby po dobu približne 20

sekúnd. Ak je v nádobe menej ako 90 ml

alebo viac ako 110 ml vody, kontaktujte

predávajúceho alebo servisnú organizáciu

SPAH.

13

Informácie o záruke a servise

SPAH poskytuje na prístroj Auriflush System záruku jedného roka od dňa zakúpenia na chyby použitého materiálu a výrobné chyby. Počas tejto doby SPAH bezplatne vymení chybné súčiastky a vykoná potrebné opravy prístroja.

Táto záruka sa vzťahuje len na prístroje zakúpené ako nové od autorizovaného distribútora alebo zástupcu SPAH.

V prípade chyby tovaru kupujúci je povinný ihneď uplatniť reklamáciu u miestneho zastúpenia SPAH. Tu dostane informácie ako vrátiť Auriflush System.

Záruka nezahŕňa chyby spôsobené mechanickým poškodením, nesprávnou manipuláciou, nevhodným používaním, nedostatočnou starostlivosťou, úpravami alebo skladovaním. Záruka tak isto zaniká ak prístroj nebol používaný v súlade s pokynmi výrobcu alebo bol opravovaný mimo oficiálnych servisov SPAH.

Upozornenie: Pri uplatnení  reklamácie je potrebné predložiť i doklad o zakúpení tovaru.

14

## Náhradné diely a príslušenstvo

### Informácie o objednávaní

Pri objednávaní náhradných dielov a príslušenstva kontaktujte zástupcu SPAH.

### Náhradný diel                                                                Číslo náhradného dielu

### Prístroj na výplach uší Auriflush                                 	A0025-6975-02

### Ušné násadce						A0061-2005-02

### Hadicový systém						A0061-2005-03

### Komorový prevzdušňovač					A0061-2005-05

### Súprava adaptérov prevzdušňovača                     		A0061-2005-04

15

## Charakteristika

# Všeobecná charakteristika

Súhrnná charakteristika všetkých podstatných súčastí prístroja SPAH Auriflush je zahrnutá v nasledujúcej tabuľke:

Pracovná teplota:                                           +10o   -    + 40o C

Skladovacia teplota:                                       - 40o     -   + 49o C

Rýchlosť výtoku z ušného násadca:             100 ml vody za 20 sekúnd pri pracovnom tlaku

Požadovaný tlak  vody v zdroji:                    275 kPa – 758 kPa

Minimálny prietok vody v zdroji:                 7,5 l / min.

Tlak vody v ušnom násadci:                          69 kPa

### Patenty

Číslo US patentu                                             5,685,851

### Ušné násadce

×  Bio – kompatibilné, bez latexu, nasúvacie

×  jedna veľkosť pre psov i pre mačky

×  na jednorazové použitie

16

## Auriflush

### Prístroj na výplach uší

Skrátený návod na použitie

Príprava na použitie

Kvôli podrobnejším informáciám si prečítajte neskrátený návod na požitie.

Prívod vody

Zaklápací  prevzdušňovač

Stiahnuteľný krúžok

Miesto na pripojenie striekačky

Farebné označenie

Obrázok č. 1: Nákres  prístroja  na výplach uší Auriflush

- Odskrutkujte z vodovodného potrubia pôvodný prevzdušňovač spolu s podložkou.

- Pripojte zaklapovací prevzdušňovač.

- Podľa farebného označenia pripojte hadice na správne miesto.

- Pripojte komoru na vodovodné potrubie. Potiahnite smerom dolu biely plastový prstenec umiestnený na vrchnej strane komory  a pomocou zaklapovacieho prevzdušňovača  komoru pripojte na prívod vody. Keď je komora na svojom mieste, pustite biely plastový krúžok.

- Nastavte teplotu vody. Najprv pustite len studenú vodu, potom postupne primiešavajte teplú vodu.

- Stlačte zapínač na rukoväti. Keď voda dosiahne vhodnú teplotu, modrý  indikátor na rukoväti  zmení farbu na bielu. Ak je voda príliš studená, pacient môže pociťovať závrať, alebo nepohodu.

Upozornenie: Ak teplota vody presiahne vhodnú teplotu poistka zastaví prúd vody do ušného násadca. Znížte teplotu vody a potom ju opäť postupne zvyšujte na telesnú teplotu.

Upozornenie: Ak očakávate, že bude do umývadla odtekať väčšie množstvo výplachovej vody, môžete prípadne na spodok komory  pripojiť komorový prevzdušňovač. Podrobnejšie pokyny ohľadom jeho pripojenia nájdete v návode na použitie.

Hrebeň

Drážka

Obrázok č. 2: Upevnenie ušného násadca na rukoväť (prúžok na uchopenie má smerovať hore)

Správny tok                                                         Nesprávny tok

Obrázok č. 3: Správna  a nesprávna technika výplachu. Šípky ukazujú tok vody.

### Použitie prístroja na výplach uší

Upozornenie:  Pred samotným procesom čistenia vždy vyšetrite ucho aby ste sa uistili, že bubienok nie je perforovaný alebo poškodený. Použitie prístroja u pacientov s prekonaným alebo prebiehajúcim chronickým

zápalom stredného ucha je na zvážení veterinárneho lekára.

### Aby sa skrátil čas výplachu, použite roztok na čistenie uší alebo cerumenolytický prípravok.

- Nasaďte správne ušný násadec na rukoväť tak aby prúžok smeroval hore.  Hrebeň na ušnom násadci musí naväzovať na ryhu na rukoväti. Jemne potlačte ušný násadec smerom k rukoväti, kým nezaklapne na svoje miesto.

- Jemne potiahnite ušnicu smerom hore a od hlavy. Za jemného ťahu ušnice vsuňte násadec do ušného kanála tak, aby dobre  utesnil otvor.

- Usmerňujte prúd vody v ušnom kanáli rotáciou  rukoväte (obrázok č. 3). Naplňte ucho vodou. Nasávací systém odstráni z ucha výplachovú vodu.

- Ak chcete pridať k výplachovej vode čistiaci roztok, môžete tak urobiť prostredníctvom prípojky na injekčnú striekačku počas samotného výplachu.

Poznámka:  Zmena farby hadice môže byť spôsobená vlastnosťami používanej vody alebo pridávaného  roztoku.

- Nastavenie teploty výplachovej vody.

Občas prekontrolujte idikátor teploty vody, či je jeho farba stále biela.  Ak by sa teplota vody stala príliš vysokou, poistka  zastaví  prívod vody do rukoväte, zatiaľ čo výtok vody zo spodku komory ostane zachovaný. Aby sa obnovil prítok vody, je potrebné znížiť jej teplotu na bezpečnú. Reguláciu teploty vody vykonajte na točke prívodného potrubia.

- Uvoľnite zapínač na rukoväti a ponechajte násadec v ušnom kanáli po dobu 5-10 sekúnd aby sa vysal zbytok vody.

Poznámka:  Prístroj Auriflush  skráti čas potrebný k výplachu ucha . Čas samotného úkonu je závislý na konzistencii cerumenu, množstve detritu, stupni zápalu a/alebo infekcie a na použití alebo nepoužití prípravkov na zmäkčenie ušného mazu pred samotným čistením. V niektorých prípadoch sa čas výplachu môže predĺžiť.

- Keď je proces čistenia ukončený uchopte prúžok na ušnom násadci a ťahom smerom dole odstráňte násadec. S násadcom zaobchádzajte ako s odpadom a umiestnite ho do vhodnej nádoby.

V prípade  potreby ďalších násadcov sa obráťte na zástupcu SPAH.

Čistenie prístroja (obrázok č. 4)

- Na čistenie prístroja si pripravte 800 ml mydlového roztoku.

- Odpojte komoru od zdroja vody.  Hadice nechajte pripojené ku komore. Nalejte 100 ml roztoku do komory horným otvorom. Zvyšok roztoku ponechajte na ďalšie úkony čistenia.

- Nasaďte komoru späť na  prívod vody a koniec rukoväte kde bol nasadený ušný násadec ponirte do zbytku roztoku.

- Otvorte prívod vody. Stlačte zapínač na rukoväti  a voda bude prúdiť z rukoväte do komory. Nasávací prúd odstráni roztok . Pokračujte počas 5 minút.

- Uzavrite prívod vody a odstráňte obidve hadice z komory.

- Aby sa odstránili zbytky vody z hadíc, odpojte hadice od komory a otvorené konce umiestnite do umývadla. Podržte rukoväť vyššie ako sú hadice a stlačte zapínač rukoväte. Voda vytečie z hadíc do umývadla.

- Odpojte komoru od prívodu vody. Nechajte z komory vykvapkať vodu.

Ďalšie pokyny na čistenie nájdete v návode na použitie.

## Demontáž

- Zavrite prívod vody a odpojte hadice od komory, umiestnice konce hadíc do umývadla.

- Odpojte komoru od zdroja vody. Biely plastový krúžok potiahnite smerom dolu a odpojte komoru od zdroja vody. Voda z komory odtečie cez otvory na hadice a cez dno.

- Odstráňte zbytkovú vodu z hadíc. Držte rukoväť hadíc vyššie ako sú hadice a stlačte zapínač. Stočte hadice do kruhu. Ak rukoväť držíte vyššie ako hadice, voda odtečie z konca hadíc do umývadla.

Nalejte 100 ml čistiaceho roztoku do komory

Umiestnite rukoväť do 700 ml čistiaceho roztoku

Obrázok č. 4: Čistenie a dezinfekcia prístroja