Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 017/DG/22-S

NÁVOD NA POUŽITIE

IDEXX BVDV Ag/Serum Plus

Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Antigén Test Kit/Sérum Plus

Len na veterinárne použitie

Názov a použitie

IDEXX BVDV Ag/Serum Plus je enzýmový imunotest na detekciu antigénov BVDV v bovínnych vzorkách séra, plazmy, plnej krvi a výrezu tkaniva z ušného boltca.

Všeobecné informácie

Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV), Border Disease Virus (BDV) a Hog Cholera Virus (Classical Swine Fever Virus, CSFV) sú vírusy patriace do rodu Pestivirus čeľade Flaviviridea. BVDV patrí k najvýznamnejším vírusovým patogénom dobytka a celosvetovo spôsobuje značné straty v mliekarenskom a mäsovom priemysle. Medzi typické symptómy BVDV infekcie patrí hnačka, horúčka a následné zníženie produkcie mlieka. Imunosupresívny efekt BVDV môže potencovať rozvoj infekcie inými mikroorganizmami. U infikovaných gravidných kráv vírus prechádza placentou a spôsobuje reprodukčné straty prostredníctvom potratov, mŕtvonarodených teliat, alebo teliat, ktoré uhynú v ranom veku. Niektoré teľatá, ktoré prežijú, sú voči vírusu imunotolerantné a vylučujú veľké množstvo infekčného vírusu počas celého života. Je dôležité tieto trvalo infikované zvieratá identifikovať, aby bolo možné prerušiť infekčný cyklus v stádach. Trvalo infikované zvieratá často uhynú v prvých dvoch rokoch života na „mucosal disease“. Následkom vnútromaternicovej infekcie je  BVDV častým kontaminantom biologických produktov ako sú vakcíny a liečiva. BVDV spôsobuje podobné chorobné symptómy u oviec, zatiaľ čo CSFV spôsobuje vážne straty v chove ošípaných, pretože je vysoko patogénny a môže spôsobiť širokosiahly úhyn.

Popis a princípy

IDEXX BVDV Ag/Serum Plus je enzýmový imunotest na detekciu antigénov BVDV (Ag) v bovínnych vzorkách séra, plazmy, plnej krvi a výrezoch tkaniva z ušného boltca hovädzieho dobytka. Mikrotitračná doštička je pokrytá špecifickými monoklonálnymi protilátkami BVDV (Erns). BVDV Ag- antigény zo vzoriek sa naviažu na mikrodoštičku. Po inkubácii vzoriek v jamkách mikrotitračnej doštičky sú viazané BVDV Ag  detegované špecifickými protilátkami a konjugátom chrenovej peroxidázy. Následne sa nenaviazaný konjugát vymyje a pridá sa substrát/chromogénový roztok. V prítomnosti enzýmu sa substrát premení na produkt, ktorý reaguje s chromogenom tvorbou modrej farby. Po pridaní Stop roztoku sa vytvorí žlté sfarbenie. Absorbanciu meriame pomocou spektrofotometra. Správne hodnoty absorbancie vzoriek sa vypočítajú pomocou absorbancie odčítanej zo vzorky a odčítanej od hodnoty absorbancie negatívnej kontroly.

| Reagencie | Objem |
| --- | --- |
| 1 | Anti-Erns mAb pokrytá doštička | 2 | 5 | 30 |
| 2 | Pozitívna kontrola | 1 x 1,6 ml | 1 x 2.0 ml | 1 x 6.5 ml |
| 3 | Negatívna kontrola | 1 x 1.6 ml | 1 x 2.0 ml | 1 x 6.5 ml |
| 4 | Konjugát | 1 x 25 ml | 1 x 60 ml | 1 x 350 ml |
| 5 | Puforvací roztok pre výrezy tkaniva z ušného boltca | 1 x 80 ml | 2 x 80 ml | 2 x 480 ml |
| A | TMB Substrát N.12 | 1 x 20 ml | 1 x 60 ml | 1 x 400 ml |
| B | Stop roztok N.3 | 1 x 20 ml | 1 x 60 ml | 1 x 400 ml |
| C | Premývací koncentrát (10X) | 1 x 125 ml | 1 x 480 ml | 3 x 480 ml |
| D | Detekčný roztok | 1 x 15 ml | 1 x 30 ml | 1 x 180 ml |
| Ostatné zložky: uzatvárateľné vrecúško | 1 | 1 | - |

Poznámka: Popis symbolov použitých v návode a na štítkoch reagencií kitu nájdete v tabuľke na konci tohto návodu.

Uchovávanie

Reagenčné roztoky uchovávajte pri teplote 2–8°C. Pri správnom uchovávaní sú reagenčné roztoky stabilné až do dátumu exspirácie.

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou Kitu

- Presné mikropipety alebo multi-dispenzné mikropipety.

- Jednorazové pipetovacie špičky.

- Odmerný valec so stupnicou na premývací roztok.

- Čítačka 96-jamkovej mikrotitračnej doštičky (opatrená 450 nm filtrom alebo duálnym filtrom 450 nm a 650 nm).

- Premývačka mikrotitračnej doštičky (manuálna, semi-automatický alebo automatický systém).

- Na prípravu reagenčných roztokov používajte len destilovanú alebo dejonizovanú vodu.

- Kryty na mikrotitračné doštičky (viečka, hliníková fólia alebo priľnavá).

- Vortex alebo iná centrifúga.

- Centrifúga (kapacita 2000 x g).

- Trepačka na mikrodoštičky.

- Inkubátor schopný udržiavať teplotu +37°C (±3°C).

- Skúmavky na vylúhovanie vzoriek tkaniva z ušného boltca.

Upozornenia a varovania

- Zaobchádzajte so všetkým biologickým materiálom ako s potenciálne infekčným.

- Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí a tváre pri zaobchádzaní so vzorkami a reagenciami.

- Pre ďalšie informácie si prečítajte Bezpečnostné listy produktu.

- Upozornenia a bezpečnostné opatrenia pri práci s reagenčnými roztokmi nájdete na konci tohto návodu.

Laboratórne predpisy

- Optimálne výsledky získame striktným dodržiavaním tohto postupu práce.

Dodržiavanie presnosti pri pipetovaní, dodržiavanie časového harmonogramu            a starostlivé premývanie je nevyhnutné. Je potrebné použiť na každú vzorku  a kontrolu novú pipetovaciu špičku.

- Nevystavujte TMB roztok silnému svetlu alebo oxidačným činidlám. Pri práci s TMB roztokom používajte čisté sklo alebo plastové laboratórne pomôcky.

- Všetok odpadový je potrebné pred likvidáciou príslušne dekontaminovaný.  Odpad likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi a národnými predpismi.

- Predchádzajte kontaminácii zložiek kitu. Nenalievajte nepoužité reagenčné roztoky späť do zásobných fliaš.

- Nepoužívajte kit po dátume exspirácie a nezamieňajte súčasti kitov rôznych výrobných šarží.

Príprava reagenčných roztokov

Premývací roztok

Premývací koncentrát (10X) temperujte na teplotu 18–26°C a dôkladne premiešajte, aby sa zabezpečilo rozpustenie všetkých vyzrážaných solí. Premývací koncentrát musí byť pred použitím zriedený v pomere 1:10 destilovanou/deionizovanou vodou (t.j. 30 ml premývacieho koncentrátu (10X) do 270 ml  destilovanej vody na jednu testovaciu doštičku). Ak je riedenie robené v sterilnom prostredí, môže byť premývací roztok uchovávaný jeden týždeň pri teplote 2 - 8°C.

Príprava vzoriek

Testované môžu byť čerstvá alebo mrazená plazma, sérum, plná krv alebo vzorka z výluhu tkaniva ušného boltca.

Príprava vzoriek z výrezu ušného boltca

- Použite výrez z tkaniva ušného boltca s priemernou veľkosťou 2 – 3 mm (vzorka odobraná  priloženým odberovým zariadením).

- Ak je to možné, vzorky z tkaniva ušného boltca necháme v odberovom zariadení inkubovať.

Poznámka: Môžu byť testované čerstvé, vlhké, vysušené alebo zmrazené vzorky ušného tkaniva.

- Pridajte 150 – 250 μl Idexx pufrovacieho roztoku pre výrezy tkaniva z ušného boltca. Tkanivo musí byť celé ponorené v roztoku (jemne ho postláčajte alebo miešajte).

- Tkanivo nechajte vylúhovať 12 až 24 hodín pri teplote 18 - 26 °C alebo cez víkend max. do 72 hodín pri teplote 18 – 26 °C (alebo pri teplote 2 - 8°C). Aby sa zabránilo odpareniu vylúhovacieho roztoku, odporúča výrobca skúmavky hermeticky uzavrieť alebo uchovávať vo vlhkej komore.

- Na testovanie odoberte 50 μl vylúhovaného roztoku. Poznámka: Zvyšný vylúhovací roztok môže byť oddelený od tkaniva a zmrazený (-20 °C) na neskoršie testovanie alebo opakované testovanie.

| Postup testu Všetky použité reagenčné roztoky musia byť pred použitím vytemperované na teplotu 18 – 26°C. Zamiešanie reagenčných roztokov musí prebiehať jemným vírením. |
| --- |
| 1 | Zoberte pokryté doštičky a označte pozície vzoriek. Ak použijete len časť doštičky, odkryte len potrebné množstvo jamiek na testované vzorky. Zvyšné jamky uzatvorte s desikantom v uzatvárateľnom vrecúšku a vráťte do teploty 2–8°C. |
| 2 | Pridajte 50 μl Detekčného roztoku do každej jamky. |
| 3 | Pridajte 50 μl Negatívnej kontroly (NC) do príslušných jamiek. |
| 4 | Pridajte50 μl Pozitívnej kontroly (PC) do príslušných jamiek. |
| 5 6 7 | Pridajte 50 μl vzoriek do zvyšných jamiek. Zmiešajte obsah mikrojamiek jemným poklepkaním alebo použitím trepačky. Zakryte doštičku a inkubujte 2 hodiny (±5 min.) pri teplote 37°C (±3°C) alebo cez noc (12– 18 hodín) pri teplote 2–8°C. Ďalšou možnosťou je doštičku hermeticky uzavrieť alebo prikryť a inkubovať vo vlhkej komore, aby sa zabránilo odparovaniu. |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kontroly | Odstráňte roztok a premyte každú jamku 5-krát približne s 300 μl premývacieho roztoku. Predchádzajte vysušeniu doštičky medzi premývaním a pridaním ďalšieho reagenčného roztoku. Po konečnom premytí osušte každú doštičku absorbčným materiálom na odstránenie zvyškového premývacieho roztoku. Dôležité: Skontrolujte, že neostali stopy krvi na krajoch doštičky alebo okrajoch jamiek. Môžu byť potrebné 2 – 3 ďalšie premytia na odstránenie zvyškov krvi. Pridajte 100 μl Konjugátu do každej jamky. Inkubujte 30 minút (± 2 min.) pri tepote 18–26°C. Opakujte krok č. 8. Pridajte 100 μl TMB Substrátu N.12 do každej jamky. Inkubujte 10 minút (± 1 min.) pri teplote 18 – 26°C. Pridajte 100 μl Stop roztoku N.3 do každej jamky. Zmerajte a zaznamenajte absorbanciu vzoriek a kontrol pri 450 nm alebo použitím duálnej vlnovej dĺžky pri 450 nm a pri 650 nm. Výpočet: |
| NC¯x = NC1 A(450) + NC2 A (450) 2 | PC¯x = PC1 A(450) + PC2 A(450) 2 |

Kritéria validity

NCx ≥ 0.250                                                     PCx – NCx ≥ 0.150

Pri neplatných výsledkoch môže byť chybná technika prípravy a je potrebné test opakovať podľa priloženého návodu.

Poznámka: IDEXX má dostupné prístroje a softverové systémy, ktoré umožňujú vypočítať výsledky a S-N hodnoty a ponúkajú zhrnutie dát.

| Vzorky |
| --- |
| S - N = Vzorka A(450) - NCx |  |
| Prítomnosť alebo neprítomnosť BVDV protilátok vo vzorkách je stanovená porovnaním hodnôt absorbancie vzorky a negatívnej kontroly (S-N) každej vzorky. |
| 17 Interpretácia: Vzorky zo séra, plazmy a plnej krvi Negatívna Pozitívna S – N ≤ 0,300 S – N ˃ 0,300 |
| Pozitívne výsledky tohto testu sú platné pre teľatá akéhokoľvek veku. Cirkulujúce vysoké titre materských BVDV protilátok môžu zasahovať do stanovenia BVDV antigénu v sére, plazme a plnej krvi. Detekcia BVDV antigénu vo vzorkách séra, plazmy a plnej krvi môže byť menej citlivá po príjme protilátok z kolostra. "Falošne–negatívne" výsledky sa môžu vyskytnúť po príjme kolostra ("diagnostická hranica"). Za účelom vylúčenia vplyvu príjmu protilátok z kolostra je odporúčané testovať teliatka pred príjmom kolostra. Negatívne výsledky teliat po príjme kolostra by mali byť potvrdené pretestovaním vo veku viac ako 30 dní. Alebo v súlade s reguláciami vo vašej krajine, ak je to odlišné ako v popise. Vzorky z tkaniva ušného boltca Negatívna Suspektná Pozitívna S – N ≤ 0.200 0.200 < S – N ≤ 0.300 S – N > 0.300 Suspektné vzorky je potrebné opätovne otestovať použitím ďalších 50 μl tej istej vzorky z vylúhovacie roztoku. Ak je zostatok vylúhovacieho roztoku zo vzorky menej ako 50 μl, opätovné testovanie môže byť urobené len z novo odobranej vzorky z ušného tkaniva a vylúhovanej vo vylúhovacom roztoku (pozrite Príprava vzoriek). Ak sú testy opakovane suspektné, je potrebné otestovať vzorky krvi ELISA metódou IDEXX BVDV Ag/Serum Plus, izoláciou vírusu alebo PCR na BVDV. Ak je nejaká pochybnosť o hodnovernosti výsledku, pozitívne testované živé zviera je potrebné otestovať opakovane a to odobraním vzorky o 7 až 14 dní po prvom vyšetrení a potvrdiť pretrvávanie pozitivity vzorky. Odporúčame potvrdiť pozitivitu vzoriek z plnej krvi pretestovaním plazmy alebo séra od rovnakého zvieraťa. Pri testovaní výrezu z ušného boltca nie je stanovené diagnostické rozhranie. Pre technickú podporu: Kontaktujte Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, Slovenská republika 045 54 000 40, info@cymedica.sk IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 or +1 207 556 4895 IDEXX Europe Tel: +800 727 43399Contact your IDEXX area manager or distributor or visit our website: idexx.com/contactlpd |

VAROVANIA

EUH208

Pozitívna kontrola/premývací koncentrát – Obsahuje kathon. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H316 / P332+P313 / EUH208

Konjugát – Spôsobuje mierne podráždenie kože. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Obsahuje kathon. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H319 / P280 / P337+P313 / EUH208

Vylúhovací buffer ušného boltca – Spôsobuje vážne podráždenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje kathon. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

H315 / H319 / P280 / P332+P313 / P337+P313

TMB substrát – Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

H316 / H319 / P280 / P332+P313 / P337+P313 / EUH208

Detekcia protilátok – Spôsobuje mierne podráždenie kože. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje kathon. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302/H315/H317/H319/H335/P280/P333+P313/P337+P313/P362+P364/P501

Stop roztok – Škodlivý po požití. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte. A pred ďalším použitím vyperte. Zneškodnite obsah/nádobu  v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

| Vysvetlivky symbolov |
| --- |
| LOT Číslo šarže |
| SN Sériové číslo |
| REF Katalógové číslo |
| IVD In- vitro diagnostika |
| EC/REP Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve |
| CONTROL + Pozívna kontrola |
| CONTROL - | Negatívna kontrola |
| Použiteľné do dátumu |
| Dátum výroby Výrobca |
| Obmedzenia teploty |
| Konzultovať návod na použitie |
| Zásadná zmena v návode na použitie Schvaľovacie číslo: 017/DG/22-S |

IDEXX Laboratories, Inc.

One IDEXX Drive

Westbrook, Maine 04092

USA

Výrobca:

IDEXX Switzerland GmbH

Stationsstrasse 12

3097 Liebefeld-Bern

Švajčiarsko

Zástupca pre EÚ a držiteľ rozhodnutia o schválení

IDEXX Europe B.V.

P.O. Box 1334

2130 EK Hoofddorp

Holandsko

Idexx.com