Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 100/DG/22-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Testovacia súprava na stanovenie antigénu vírusu leukémie mačiek Len na veterinárne použitie

SNAP FeLV

SNAP FeLV antigén test je založený na metóde ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) a slúži na stanovenie antigénu vírusu leukémie mačiek (FeLV) v sére, plazme alebo v plnej krvi. Diagnostika infekcie FeLV spočíva v preukázaní prítomnosti špecifického skupinového vírusového antigénu FeLV (p27). Testovacia súprava SNAP FeLV Antigén využíva monoklonálne protilátky proti p27 a pozitívnu a negatívnu kontrolu.

Konjugát obsahuje enzýmovo-konjugované protilátky proti p27. Pri zmiešaní konjugátu a vzorky, viažu konjugované monoklonálne protilátky p27 antigén (ak je prítomný). Potom sa dá zmes konjugátu a vzorky do SNAP-testera a nechá sa pretekať cez označené terčíky. V terčíkoch zakotvené protilátky p27 (terčík FeLV) zachytí komplex p27 konjugovaných protilátok. Po aktivácii testu sa uvoľňujú v ňom obsiahnuté premývacie a substrátové roztoky.

Vznik farebnej reakcie v terčíku FeLV-Ag poukazuje na prítomnosť antigénu FeLV.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

- Na každý test použite vždy novú pipetovaciu špičku a novú skúmavku.

- Bioaktívne terčíky sa pri výrobe zafarbujú z dôvodov kontroly kvality. Nemá to vplyv na výsledky  testu.

- So vzorkami, skúmavkami, pipetami, konjugátom a SNAP-testermi zaobchádzajte tak, ako by boli potenciálne kontaminované vírusom FeLV. Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

- Nepoužívajte testovaciu súpravu po uplynutí doby použiteľnosti a nezamieňajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.

- V priebehu testovania musí SNAP-tester ležať vo vodorovnej polohe na rovnej podložke.

- Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

- VAROVANIE: Konjugát - H316/P332 + P313/EUH208. Spôsobuje mierne podráždenie kože. V prípade podráždenia kože: Vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje ProClin™ 150. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Uchovávanie

- SNAP-tester a testovacie činidlá uchovávajte pri teplote 2–8°C

Súčasti testovacej súpravy

| Položka | Reagencie | Množstvo 15 testov | Množstvo 30 testov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 fľaštička obsahujúca Anti- FeLV: HRPO konjugát (konzervovaný pomocou gentamicínu a ProClin™ 150) | 3,5 ml | 7,0 ml |
| 2 | SNAP-tester - Monoklonálne protilátky proti p27 a pozitívne a negatívne kontroly | 15 | 30 |
| Činidlá obsiahnuté v každom teste: |
| Premývací roztok (konzervovaný pomocou ProClin™ 150) | 0,4 ml | 0,4 ml |
| Roztok substrátu | 0,6 ml | 0,6 ml |
| Ďalšie súčasti súpravy: pipety, skúmavky na vzorky, stojan na reagencie |

Informácie o vzorke

- Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18–25°C).

- V tomto teste sa môže použiť sérum alebo plazma. Vzorky môžu byť čerstvé, zmrazené alebo  uchovávané pri teplote 2–8°C.

- Vzorky séra alebo plazmy sa môžu uchovávať pri teplote 2–8°C až 7 dní. Pre dlhšie uchovávanie je potrebné vzorky zmrazovať (najmenej –20°C).

- Zmrazené alebo staršie vzorky je potrebné pred použitím odstrediť.

- Výsledky testu nie sú ovplyvňované hemolyzovanými alebo lipemickými vzorkami.

- EDTA alebo heparín prítomné v plazme neovplyvňujú výsledky testu.

- V teste je možné použiť plnú krv. Plná krv musí byť zmiešaná s antikoagulačnou látkou (napr.

EDTA, heparín) a môže byť použitá buď čerstvá alebo uchovávaná pri teplote 2–8°C po dobu

maximálne jedného týždňa.

Postup testovania

- Pred vykonaním testu temperujte všetky zložky na izbovú teplotu (18–25°C) po dobu 30 minút. NEZAHRIEVAŤ.

- Pomocou dodanej pipety preneste 3 kvapky vzorky (plná krv, sérum alebo plazma) do skúmavky na vzorku.

3. 	Pridajte 4 kvapky konjugátu zo zvisle držanej fľaštičky do skúmavky so vzorkou.

4. 	Skúmavku na vzorku utesnite uzáverom a 3 až 5-krát ju obráťte, aby sa obsah dôkladne premiešal.

5. 	Položte SNAP-tester na vodorovnú podložku. Opatrne pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou do jamky na vzorku tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky. Vzorka pretečie výsledkovým okienkom a v priebehu 30-60 sekúnd dôjde k aktivačnému krúžku. Je možné, že malý zvyšok vzorky zostane v jamke na vzorku. Pozorne sledujte vzorku alebo modré zafarbenie v aktivačnom krúžku.

6.	Keď sa PRVÝKRÁT objaví v aktivačnom krúžku zafarbenie, zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testera.

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor hneď, ako pretiekla vzorka výsledkovým okienkom. Na zabezpečenie správnych výsledkov držte tester v horizontálnej polohe.

7.	Po 10-tich minútach odčítajte výsledok.

POZNÁMKA: Pozitívna kontrola sa môže sfarbiť skôr, ale test je plnohodnotný až po 10 minútach.

Interpretácia výsledkov testu

Na stanovenie výsledkov testu sa odčíta reakcia terčíkov vo výsledkovom okienku. Farebná reakcia akéhokoľvek odtieňa v terčíku vzorky FeLV Ag znamená prítomnosť antigénu vírusu FeLV vo vzorke. Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test opakovať.

Negatívny výsledok

Výsledok je negatívny, ak sa objaví farebná reakcia len v terčíku pozitívnej kontroly.

Pozitívny výsledok

Farebná reakcia sa objaví v terčíku pozitívnej kontroly a v terčíku vzorky FeLV Ag.

Reakcie s negatívnou kontrolou

Terčík negatívnej kontroly slúži ako ochrana proti falošne pozitívnym výsledkom a napovedá, či test prebehol správne.

Pozitívny výsledok

Ak je sfarbenie v terčíku vzorky tmavšie ako v terčíku negatívnej kontroly, výsledok je pozitívny.

Neplatný výsledok

Ak je sfarbenie v terčíku negatívnej kontroly rovnaké alebo tmavšie ako v terčíku vzorky, test je neplatný

Neplatné výsledky

- Pozadie

Keď vzorka pretečie cez aktivačný krúžkok, môže vzniknúť farebná reakcia na pozadí. Slabšia farebná reakcia pozadia je normálna. Ak však ruší farebné pozadie výsledok testu, je potrebné test opakovať.

- Bez vytvorenia farebnej reakcie

Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test opakovať.

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17 • www. idexx.eu/slovakia

*SNAP a PetChek sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách. Patent information: idexx.com/patents.

© 2021 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX B. V.

P. O. Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 100/DG/22-S

# Text boxes

Jamka na vzorku

Výsledkové okienko Aktivačný krúžok

Aktivátor