Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 025/DG/23-S

Testovacia súprava na dôkaz antigénu Dirofilaria immitis a protilátok proti Anaplasma, Borrelia burgdorferi, Ehrlichia Len na veterinárne použitie.

### SNAP* Feline proBNP

Súprava  je  určená   na  in-vitro diagnostiku antigénu  Dirofilaria  immitis, protilátok proti Anaplasma phagocytophilum a Anaplasma platys, protilátok proti Borrelia burgdorferi a protilátok proti Ehrlichia canis a Ehrlichia ewingii v celej  krvi, v sére alebo v plazme psov.

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

- Všetky odpady je potrebné pred likvidáciou náležitým spôsobom dekontaminovať.

- Nezamieňajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.

- Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

- Pri dirofilarióze vyvolanej iba samcom Dirofilaria immitis môže byť v tomto teste hladina antigénov pod detekovateľnou hranicou.

- Informácie o identifikácií rizík na oblastnej úrovni nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorá je špecifická pre danú krajinu.

Uchovávanie

- Skladujte pri teplote 2 – 8°C, až do dátumu exspirácie.

- SNAP tester a reagencie môžu byť uchovávané pri izbovej teplote 18 - 25°C po dobu 6 mesiacov alebo do dátumu exspirácie, podľa toho, ktorá doba je kratšia.

- Akonáhle sú SNAP-tester a reagencie premiestnené mimo teplotu 2 - 8°C na dobu dlhšiu ako 24 hodín, je doba použiteľnosti 6 mesiacov alebo sa doba použiteľnosti riadi podľa informácie uvedenej na štítku súpravy, podľa toho, ktorá doba je kratšia.

Ak je 6-mesačný dátum exspirácie kratší ako je doba uvedená na štítku, poznamenajte nový dátum na mieste k tomu určenom na testovacej súprave

Súčasti testovacej súpravy

| Súčasť | Reagencia | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 fľaštička Anti- D. immitis/A.phagocytophilum/A. platys/ B. burgdorferi/E. canis /E. ewingii: HRPO konjugát (konzervovaný ProClinTM 150) | 7,0 ml |
| 2 | SNAP-tester | 5, 15, 30, alebo 180 |
| Reagencie obsiahnuté v každej súprave (SNAPu): |
| Premývací roztok (konzervovaný ProClinTM 150) | 0,4 ml |
| Roztok substrátu | 0,6 ml |
| Ďalšie súčasti súpravy: pipety, skúmavky na vzorku, stojanček na reagencie |

| Pozor | Konjungát – H317/H412/P261/P280/P333 + P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| --- | --- |
|  | Substrátový roztok – H317/P261/P280/P302 + P350/P333 + P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
|  | Premývací roztok – H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+ P351+P338/P337+P313/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. POO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |

Informácie o vzorke

- Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C).

- V tomto teste sa môže použiť sérum, plazma alebo antikoagulovaná plná krv (napr. EDTA alebo heparín). Vzorky môžu byť čerstvé alebo uchovávané pri teplote 2 – 8°C po dobu 1 týždňa.

- Pre dlhšie uchovávanie séra alebo plazmy je potrebné vzorky zmrazovať (pri teplote -20°C alebo nižšej) a pred použitím ich znova odstrediť.

- Hemolyzované, alebo lipemické vzorky neovplyvňujú výsledky testu.

Postup testovania

1. Pred začatím testu temperujte všetky zložky na izbovú teplotu 18 – 25°C po dobu 30 minút.   Nezahrievať!

2. Pomocou  dodanej  pipety preneste  3  kvapky  vzorky  do  novej skúmavky  na vzorku.

3. Pridajte 4 kvapky konjugátu zo zvisle držanej fľaštičky do skúmavky so vzorkou.

4. Uzatvorte skúmavku a 3- až 5-krát ju obráťte, aby sa obsah dôkladne premiešal.

5. Položte SNAP-tester na vodorovnú podložku. Opatrne pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou do jamky na vzorku tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky.

Jamka na vzorku

Výsledkové okienko

Aktivačný krúžok

Aktivátor

Testovaná tekutina  bude  vzlínať výsledkovým  okienkom a v priebehu 30 – 60 sekúnd dôjde k aktivačnému krúžku. Je možné, že malý zvyšok vzorky zostane v jamke na vzorku.

6. Akonáhle sa PRVÝKRÁT objaví v aktivačnom krúžku zafarbenie, zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testeru.

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor až keď pretiekla vzorka okienkom odčítania výsledku.

7. Po 8 minútach odčítajte výsledok.

Poznámka: Pozitívna kontrola sa môže zafarbiť skôr, ale test je plnohodnotný až po 8 minútach.

Interpretácia výsledkov testu

POZITÍVNY VÝSLEDOK

Farebná reakcia akéhokoľvek odtieňa v terčíkoch vzorky znamená prítomnosť antigénu Dirofilaria  immitis, protilátok proti A.phagocytophilum alebo A. platys, B. burgdorferi, E. canis  alebo E. ewingii vo vzorke.

Poznámky:

• Políčko A. phagocytophilum/A. platys nedokáže rozlišovať medzi týmito dvoma druhmi: pozitívny výsledok značí prítomnosť protilátok na A. phagocytophilum a/alebo A. platys.

• Políčko E. canis/E. ewingii nedokáže rozlišovať medzi týmito dvoma druhmi: pozitívny výsledok značí prítomnosť protilátok na E. canis a/alebo E. ewingii.

• V nízkom percente vzoriek (nahlásených bolo 0,027 %) môžu interferujúce látky v krvi pacienta spôsobiť, že všetky políčka na zariadení budú reagovať ako pozitívne. V takom prípade by sa mala vykonať opätovná analýza vzorky ako plazmy alebo séra na zníženie pravdepodobnosti interferencie.

NEGATÍVNY VÝSLEDOK

Výsledok je negatívny, ak sa objaví farebná reakcia len v terčíku pozitívnej kontroly.

NEPLATNÉ VÝSLEDKY

• Pozadie - Keď vzorka prejde aktivačným krúžkom, môže vzniknúť farebná reakcia na pozadí. Slabšia farebná reakcia pozadia je normálna. Ak však ruší farebné pozadie výsledok testu, je potrebné test opakovať.

• Bez vytvorenia farebnej reakcie - Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test opakovať.

Skrížená reaktivita  vakcíny Borrelia burgdorferi – Test Borrelia burgdorferi slúži na detekciu protilátok vyvolaných následkom prirodzenej infekcie spôsobenej organizmami a nedodržania očkovania nasledujúcimi vakcínami.

Recombitek® Lyme, LymeVax®, Galaxy® Lyme a Nobivac® Lyme.

Recombitek je registrovaná ochranná známka spoločnosti Merial, Inc. LymeVax je registrovaná ochranná známka spoločnosti Pfizer, Inc. Galaxy a Nobivac sú registrované ochranné známky spoločnosti Merck Animal Health.

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17 • www. idexx.eu/slovakia

*SNAP a 4Dx sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.

Informácie o patentoch: idexx.com/patents.

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX LABORATORIES /logo/

IDEXX B. V.

P. O. Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 025/DG/23-S