Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 097/DG/22-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Testovacia súprava na stanovenie protilátok proti baktériám rodu Leptospira u psov Len na veterinárne použitie.

### SNAP* Lepto

In vitro diagnostikum na stanovenie protilátok anti-Leptospira v sére psov.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

- Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

- Nezamieňajte komponenty zo súprav s rôznymi sériovými číslami.

- Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

- Táto testovacia súprava nedokáže rozlíšiť protilátky proti patogénnym a nepatogénnym sérovarom Leptospirózy.

- Táto testovacia súprava nedokáže rozlíšiť protilátky vytvorené následkom prirodzenej infekcie organizmu a protilátky vytvorené po vakcinácii.

- Informácie o identifikácii rizík na oblastnej úrovni nájdete na karte bezpečnostných údajov, ktorá je špecifická pre danú krajinu.

Uchovávanie

- Uchovávajte pri teplote 2 – 8°C, až do dátumu exspirácie.

- Pred vykonaním testu musia byť všetky zložky súpravy temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C).

Súčasti testovacej súpravy

| Položka | Reagencie | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 fľaštička antigénu Leptospira: konjugát HRPO (konzervovaný pomocou ProClinTM 150) | 3,8 ml |
| 2. | SNAP-tester | 5 alebo 10 |
| Činidlá obsiahnuté v každom teste: |
| Premývací roztok (konzervovaný pomocou ProClinTM 150) | 0,4 ml |
| Roztok substrátu | 0,6 ml |
| Ďalšie súčasti súpravy: pipety, skúmavky na vzorky, stojan na reagencie |

|  | Konjugát / Premývací roztok - H317/H412/P261/P280/P302+P350/ P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| --- | --- |
|  | Substrátový roztok - H317/ P261/P280/ P302+P350/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |

Informácie o vzorke

- Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C).

- Môže sa použiť čerstvé krvné sérum alebo sérum uchovávané pri teplote 2-8°C a to maximálne po dobu 1 týždňa.

- Pri dlhšom uchovávaní musí byť sérum zmrazené (na teplotu -20°C) a po rozmrazení znovu odstredené.

- Hemolyzované alebo lipemické vzorky neovplyvnia výsledky testu.

Postup testovania

1. Pred použitím nechajte všetky zložky temperovať na izbovú teplotu (18 – 25°C) po dobu 30 minút. Nezahrievať!

2. Pomocou dodanej pipety preneste 3 kvapky vzorky do skúmavky na vzorku.

3. Pridajte 4 kvapky konjugátu zo zvisle držanej fľaštičky do skúmavky so vzorkou.

4. Skúmavku na vzorku utesnite uzáverom a obsah prevrátením skúmavky 3 až 5-krát dôkladne premiešajte.

5. Položte SNAP-tester na vodorovný povrch. Do jamky na vzorku pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky.

Vzorka pretečie výsledkovým okienkom a v priebehu 30 – 60 sekúnd dôjde k aktivačnému krúžku. Je možné, že malý zvyšok vzorky zostane v jamke na vzorku.

6. Akonáhle sa po prvýkrát objaví v aktivačnom krúžku zafarbenie, zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testera.

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor hneď, ako pretiekla vzorka výsledkovým okienkom.

7. Po 10-tich minútach odčítajte výsledok.

Poznámka: Pozitívna kontrola sa môže zafarbiť skôr, ale výsledky sú plnohodnotné až po uplynutí 10-tich minút.

Interpretácia výsledkov testu

POZITÍVNY VÝSLEDOK

Akákoľvek farba v terčíku vzorky naznačuje prítomnosť protilátky anti-Leptospira vo vzorke.

NEGATÍVNY VÝSLEDOK

Výsledok je negatívny, ak sa objaví farebná reakcia len v terčíku pozitívnej kontroly.

NEPLATNÉ VÝSLEDKY

- Pozadie - Ak vzorka pretečie cez aktivačný krúžok, môže  to mať za následok sfarbenie pozadia. Čiastočné sfarbenie pozadia je normálne. Ak však ruší farebné pozadie výsledok testu, je potrebné test opakovať.

- Žiadne sfarbenie - Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test zopakovať.

Zhrnutie výkonu MAT titra

Titr     Výsledky SNAP testu*

Pozitívny SNAP

Negatívny SNAP

*Čísla predstavujú celkový počet MAT pozitívnych vzoriek v titre

Vrchol titra    % pozitívnych

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/ 686 224 17 – www.idexx.eu/slovakia

*SNAP je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.

Informácie o patentoch: idexx.com/patents.

©2021 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX B. V.

P. O. Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 097/DG/22-S