Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 171/DG/22-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Čo je Speed Mam Color a na čo sa používa:

Speed Mam Color je in vitro bakteriologický diagnostický test na identifikáciu patogénov spôsobujúcich mastitídu a stanovenie ich citlivosti na antibiotiká vo vzorke mlieka hospodárskych zvierat.

Súpravu tvorí 5 kultivačných doštičiek, 5 fľaštičiek kultivačného média, 1 fľaštička Staph Supplement, 1 fľaštička parafínového oleja, 5 pipiet, 5 držiakov. Kultivačná doštička zahŕňa :

14 jamiek umožňujúcich stanovenie profilu citlivosti patogénov prítomných vo vzorke na 14 rôznych antibiotík (alebo kombinácií antibiotík),

- 8 jamiek na identifikáciu patogénnych baktérií,

- 2 kontrolné jamky:

- Jamka na  kontrolu bakteriálneho rastu: zmena farby v tejto jamke naznačuje prítomnosť koncentrácií baktérií, ktoré sú vyššie alebo sa rovnajú 103 CFU/ml.

- Jamka na  negatívnu kontrolu: zmena farby v tejto jamke v čase odčítania výsledkov ukazuje, že test je neplatný.

Speed Mam Color sa vykonáva so vzorkou mlieka. Po inokulácii kultivačnej doštičky a inkubácii pri kontrolovanej teplote (37 °C) umožňuje pomocou jednoduchej zmeny farby v každej jamke jednak vyhodnotiť rast patogénnych mikroorganizmov v prítomnosti antibiotík bežne používaných vo veterinárnej praxi, ako aj identifikáciu druhu mikroorganizmu(ov) prítomného (prítomných) vo vzorke.

Pre každý test budete potrebovať:

Jednu kultivačnú doštičku, jednu fľaštičku s kutivačným médiom, fľaštičku so Staph Supplement, fľaštičku s parafínovým olejom, jednu pipetu, jeden držiak kultivačnej doštičky, jeden inkubátor a jeden výsledkový list.

Nikdy nepoužívajte činidlá z rôznych krabičiek.

      - OPATRENIA:

- Pri odbere vzorky a pri všetkých fázach pracovného postupu (inokulácia a odčítanie výsledkov) sa odporúča nosiť ochranné rukavice a ochranný odev.

- V prípade zasiahnutia kože niektorým z činidiel odstráňte/odložte všetko kontaminované oblečenie a oplachujte opatrne vodou po dobu niekoľkých minút.

- V prípade zasiahnutia očí niektorým z činidiel oplachujte ich vodou po dobu 15 minút, držiac viečka otvorené. Zároveň vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ ich máte nasadené a je ľahké ich vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade začervenania, bolesti, vyhľadajte lekársku pomoc a majte pri sebe etiketu produktu.

- Test vykonávajte na suchej, čistej a dezinfikovanej pracovnej ploche.

- ODBER VZORKY:

- Vzorka mlieka musí byť odoberaná za aseptických podmienok a okamžite uchovaná v chladničke.

- Odporúčame časť vzorky skladovať pri teplote + 2 až + 8 °C po dobu 48 hodín (čas potrebný na získanie kompletného výsledku) pre prípad, že bude nutné ďalšie vyšetrenie pre potvrdenie výsledkov.

- Pred zahájením testu odporúčame nechať vzorku mlieka po dobu 30 minút temperovať na laboratórnu teplotu (alebo mierne zahriať v inkubátore).

- PRÍPRAVA KULTIVAČNEJ DOŠTIČKY:

- Kultivačnú doštičku vyberte z obalu bezprostredne pred použitím, na štítok uveďte meno zvieraťa a dátum kultivácie. Odstráňte nalepovací štítok kryjúci doštičku.

- Uchyťte dlhý okraj nalepovacieho štítku pozdĺž okraja doštičky, aby bol umožnený prístup ku všetkým jamkám a zároveň bola viditeľná ich identifikácia.

- Zoberte prosím na vedomie, že pred rastom baktérií nemusí byť obsah kontrolných jamiek a jamiek pre citlivosť na antibiotiká viditeľný voľným okom.

- PRÍPRAVA VZORKY:

- Po homogenizácii vzorky mlieka pridajte pomocou priloženej pipety 3 kvapky mlieka do fľaštičky s kultivačným médiom. Potom homogenizujte pomalým prevracaním fľaštičky.

- INOKULÁCIA DOŠTIČKY:

- Inokulácia jamiek: Pomocou priloženého viečka s kvapkadlom pridajte do každej jamky 3 kvapky naočkovaného kultivačného média.

- Pridajte 2 kvapky Staph Supplement do jamky STAPH.

- Pridajte 2 kvapky parafínového oleja do každej jamky s výnimkou jamiek E. Coli, PSEUDO a STAPH.

- Premiestnite lepiaci štítok na doštičku.

- Umiestnite doštičku do pevného kartónového držiaka pre lepší kontrast pri odčítavaní výsledkov a v priebehu kultivácie udržujte vo všetkých jamkách rovnomernú teplotu.

- KULTIVÁCIA:

- Po naočkovaní dajte doštičku ihneď inkubovať do inkubátora pri teplote + 37 °C.

ODČÍTANIE VÝSLEDKOV:

1 – Hodnotenie kontrolných jamiek:

Vyhodnoťte kontrolné jamky po 24 hodinách inkubácie pri teplote + 37 °C (+/- 2 hodiny)

- Jamka pre negatívnu kontrolu by mala zostať bezfarebná:

- Zmena v jamke s  kontrolou rastu z bezfarebnej na červenú alebo na červené prúžky naznačuje, že koncentrácia patogénnych baktérií je vyššia než 103 CFU/ml

Neprítomnosť patogénnych baktérií				Prítomnosť patogénnych baktérií

(s výnimkou Mycoplasma spp.)					 jamka sčervená alebo sa objavia

jamka zostáva bezfarebná					červené prúžky

V tomto prípade možno odčítať profil citlivosti na antibiotiká.

- Vzorku možno považovať za neinfekčnú bez patogénnych baktérií ( s výnimkou mykoplaziem), ak  jamka nezmenila zafarbenie po 48 hodinách.

Zvláštny prípad pri mykoplazmových infekciách:

jamky a jamky pre citlivosť na antibiotiká pri teste Speed Mam Color neumožňujú rýchly a efektívny rast Mycoplasma spp.. Rast Mycoplasma spp. vyžaduje pri teste Speed Mam Color 7 dní inkubácie pri teplote + 37 °C a je umožnený iba v jamke MYCOP.

Pre tieto dôvody nemôže byť  jamka indikátorom prítomnosti alebo neprítomnosti Mycoplasma spp. vo vzorke. Navyše, Mycoplasma spp. nevykazuje na kultivačnej doštičke žiadny profil citlivosti na antibiotiká.

2 – Odčítanie výsledkov v jamkách pre citlivosť na antibiotiká:

Vyhodnoťte jamky pre citlivosť na antibiotiká ihneď po interpretácii kontrolných jamiek.

Jamky pre citlivosť na antibiotiká môžu byť interpretované iba vtedy, ak jamka pre negatívnu kontrolu je bezfarebná a v jamke pre pozitívnu kontrolu pozorujeme červené zafarbenie.

Žiadna zmena farby.						Červené zafarbenie alebo

Žiadny rast baktérií.						prítomnosť červených prúžkov.

Baktérie SENIZTÍVNE na antibiotiká.				Bakteriálny rast.

Baktérie REZISTENTNÉ na antibiotiká.

Tabuľka antibiotík v teste Speed Mam Color:

Označenie antibiotika prítomného v každej jamke je vytlačené na nalepovacom štítku nad každou jamkou.

3 – Interpretácia bakteriálneho nálezu:

Hodnotenie jamiek vykonajte po 48 hodinách inkubácie pri teplote + 37 °C, +/- 2 hodiny – (24 hodín po interpretácii jamiek kontrol a citlivosti na antibiotiká).

Výlučne jamky na mykoplazmy je možné odčítať po 7 dňoch inkubácie pri teplote + 37 °C.

Test môže odhaliť spoločenstvo rôznych baktérií.

- Poznámky:

Neúplná zmena farby:

Ak sa zafarbenie identifikačnej jamky zmení na prechodnú farbu (často súvisí s kalným médiom) po 48 hodinách inkubácie pri teplote + 37 °C (napr. jamka STAPH sa zmení z červenej na kalnú oranžovú), mala by byť jamka znovu preskúmaná po 24 hodinách (72 hodín po naočkovaní).

Výsledok po 72 hodinách:

- Kompletná zmena farby: identifikácia baktérií je potvrdená.

- Prechodná farba pretrváva: identifikácia baktérií sa považuje za negatívnu.

- INTERPRETÁCIA

Priložený výsledkový list umožňuje zaznamenať zistené baktérie a ich profily citlivosti a rezistencie voči antibiotikám. Pri výbere antibiotika by mali byť brané do úvahy výsledky analýzy a farmakokinetika zvoleného liečiva.

- ODPORÚČANIA

- STABILITA/SKLADOVANIE

- Súprava je stabilná pri teplote v rozmedzí + 2 °C až + 8 °C po dobu 16 mesiacov odo dňa výroby (viď dátum exspirácie na štítku súpravy). Nevystavujte súpravu teplotám pod bodom mrazu (0 °C).

- Pred použitím je vhodné ponechať všetky činidlá a doštičku aspoň 15 minút temperovať pri laboratórnej teplote.

- Nikdy nepoužívajte fľaštičky s činidlami z rôznych krabičiek.

- UPOZORNENIA

- Objem a počet kvapiek vzorky a kultivačného média odporučené v protokole sú rozhodujúce pre kvalitu výsledkov.

- Počas odčítavania výsledkov odporúčame doštičku ponechať v pevnom kartónovom držiaku.

- Keď  jamka nezmení farbu po 24 hodinách inkubácie pri teplote + 37 °C, nechajte ju inkubovať ďalších 24 hodín, aby sa potvrdila neprítomnosť patogénu vo vzorke (s výnimkou Mycoplasma spp.).

Vyššie uvedené odporúčania sú len orientačné; žiadne diagnostická metóda nie je 100 % presná. Účelom tohto testu je identifikovať bakteriálny druh zodpovedný za mastitídu dobytka a pomôcť veterinárnemu lekárovi s voľbou liečby. Veterinár pri interpretácii testu by mal vždy brať do úvahy anamnézu, klinické vyšetrenie a výsledky všetkých ďalších diagnostických testov. Definitívnu diagnózu stanovuje výlučne veterinárny lekár, ktorý je za diagnózu zodpovedný.

Spoločnosť Bio Veto Test a jeho distribútori nemôžu niesť zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s nesprávnym použitím tohto testu alebo s nesprávnou interpretáciou výsledkov.

Likvidácia obalov a akýchkoľvek zvyškov veterinárneho prípravku a použitého materiálu musí byť vykonaná podľa platných právnych predpisov

Výrobca:

Bio Veto Test SAS, 285 avenue de Rome, 83507 La Seyne-sur Mer Cedex – Francúzsko.

Schvaľovacie číslo: 171/DG/22-S

Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 171/DG/22-S

Vonkajší obal = papierová skladačka

SpeedTM Mam Color

Identifikácia baktérií a citlivosti na antibiotiká pri mastitíde u kráv.

Vzorky: mlieko

Obsahuje: 5 kultivačných doštičiek, 5 fľaštičiek kultivačného média, 1 fľaštičku Staph Supplement, 1 fľaštičku parafínového oleja, 5 pipiet, 5 držiakov

Veterinárna diagnostická súprava – Len na použitie in-vitro.

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie.

5 testov

Len na veterinárne použitie.

Uchovávajte pri teplote  2 - 8 °C (piktogram).

Výrobca:

Bio Veto Test SAS, 285 avenue de Rome, 83507 La Seyne-sur Mer Cedex – Francúzsko.

Schvaľovacie číslo: 171/DG/22-S

LOT

EXP

Piktogram: