Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 045/DG/23-S

Test RealPCR* ASFV DNA

Len na veterinárne účely.

Názov a určené použitie

Test RealPCR ASFV DNA sa používa na detekciu DNA vírusu afrického moru ošípaných (ASFV) extrahovaného zo vzoriek séra, plazmy, krvi s EDTA, orálnych tekutín, tkanív (pľúca, slezina, obličky, kostná dreň, lymfatické uzliny a tonzily) a z výterov odobratých ošípaným, vrátane divokých ošípaných. Odobraté materiály je možné testovať formou zmesových vzoriek, pozostávajúcich až z 20 individuálnych vzoriek. Testovanie zmesovej vzorky, ktorá zahŕňa čo i len jednu slabo pozitívnu vzorku (napr. Ct > 32), môže viesť k negatívnemu výsledku kvôli nesprávnemu riedeniu pri príprave zmesovej vzorky.

Poznámka: Čo sa týka vzoriek z výterov, v Poľsku je možné používať iba krvné vzorky.

Všeobecné informácie

Vírus afrického moru ošípaných je pôvodcom hemoragického afrického moru ošípaných. ASFV je mimoriadne nákazlivý patogén, ktorý vzhľadom na subklinické príznaky ochorenia môže spôsobovať perzistentnú infekciu prasiat bradavičnatých, afrických prasiat bradavičnatých a tiež kliešťov rodu Onrithodoros. ASFV spôsobuje pri ošípaných domácich vysokú morbiditu a mortalitu a podlieha hláseniu Svetovej organizácii pre zdravie zvierat (OIE). Kontrola vzplanutia ASFV je založená najmä na včasnej detekcii vírusu. Test RealPCR ASFV DNA je vysoko citlivým a špecifickým nástrojom detekcie DNA vírusu.

IDEXX RealPCR je modulárny systém, v ktorom sú cieľové zmesi špecifické pre dané ochorenie spárované so štandardizovanými zmesami vzorovej DNA alebo RNA a jednou zmesovou pozitívnou kontrolou. Reagencie sú balené individuálne a predávané zvlášť, aby s nimi bolo možné manipulovať pokiaľ možno flexibilne.

Zmes RealPCR ASFV DNA Mix (zmes ASFV DNA Mix) obsahuje primery a sondy na detekciu DNA ASFV pri amplifikácii so zmesou vzorovej RealPCR DNA (DNA MMx). Interná kontrola testu vychádza z preukázania sekvencie genómovej DNA vo vzorke, ktorá je pri ošípaných zachovaná. Tento genómový cieľ sa v tomto protokole označuje ako interná kontrola vzorky (ISC). Preukázanie endogénnej DNA v testovaných vzorkách kontroluje adíciu, extrakciu a amplifikáciu vzorky. Zmes ASFV DNA Mix obsahuje primery a sondu na preukázanie internej kontroly vzorky. K dispozícii je tiež voliteľná interná pozitívna kontrola, menovite interná pozitívna kontrola RealPCR (IPC > v1.2), ktorú je potrebné použiť v prípade nízkej hladiny endogénnej hostiteľskej DNA alebo v situácii, keď je jej prítomnosť po extrakcii nepravdepodobná (napr. vzorky krmiva) . IPC obsahuje syntetickú verziu porcínneho cieľa ISC DNA a je teda kompatibilný so zmesou ASFV DNA Mix. Pozri pokyny v príbalovom letáku k internej pozitívnej kontrole RealPCR (REF 99-56330).

Materiál a uchovávanie

| Označenie /všeobecné informácie | Farba uzáveru | Množstvo | Uchovávanie | Cykly zmrazenia/ rozmrazenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 testov | Pri prevzatí | Po rekonštitúcii |  |
| Zmes RealPCR ASFV DNA Mix (zmes ASFV DNA), suchá | Zelená | 1 x 1,0 ml | -25 až 8 °C | -25 až -15 °C | < 6 |
| ref 99-56020 Rekonštituujte pomocou čistenej vody určenej pre metódu PCR (PCR Grade Water) na dosiahnutie objemu 1 ml. Zmes ASFV DNA Mix uchovávajte v tme. Dátum exspirácie na fľaštičke platí pre suchú i rekonštituovanú formu. Štítok na skúmavke so zmesou ASFV DNA Mix označuje verziu PC, ktorá je kompatibilná s cieľovou zmesou. Príklad: PC > v1.4 znamená, že cieľovú zmes je možné použiť s PC verziou 1.4 a novšími verziami. |
| Vzorová zmes RealPCR DNA Master Mix (DNA MMx) | Fialová | 1 x 1,0 ml | -25 až -15 °C (dlhodobo) | N/A | < 6 |
| ref 99-56250 Koncentrovaná vzorová zmes, ktorá obsahuje hot-start polymerázu na použitie s cieľovými zmesami DNA v systéme IDEXX RealPCR. DNA MMx je viskóznejšia ako väčšina vzorových zmesí – odporúčaný spôsob manipulácie viď časť Postup testovania. Na normalizáciu objemových nepresností bolo pridané referenčné farbivo (ROX). Zmes DNA MMx chráňte pred svetlom. |
| Pozitívna kontrola RealPCR, suchá (PC) | Modrá | 1 x 500 µl | -25 až 8 °C | -25 až -15 °C | < 6 |
| ref 99-56310 Rekonštituujte pomocou čistenej vody určenej pre metódu PCR (PCR Grade Water) na dosiahnutie objemu 500 µl. PC obsahuje všetky ciele (targets) IDEXX RealPCR a ISC (vrátane cieľa pre ASFV) a je určená na použitie so všetkými cieľovými zmesami IDEXX RealPCR. Dátum exspirácie na fľaštičke platí pre suchú i rekonštituovanú formu. PC je označené číslom verzie (napr. v1.3). Hneď ako sú pre produktový rad RealPCR vytvorené nové cieľové zmesi, cieľové sekvencie sú pridané do PC a číslo verzie PC sa aktualizuje (napr. v1.3 sa zvýši na v1.4). PC zahŕňa Signatúru IDEXX (unikátne sekvencie oligonukleotidov). Prítomnosť Signatúry IDEXX v pracovnom prostredí poukazuje na kontamináciu PC. Laboratóriá, ktoré chcú monitorovať kontamináciu PC, môžu detegovať Signatúru IDEXX s použitím zmesí RealPCR PC Tracker DNA Mix a RealPCR DNA MMx. |
| Voda RealPCR PCR Grade | Číra | 2 x 1,0 ml | -25 až 8 °C | N/A |
| ref 99-56350 Čistená voda určená pre PCR metódu (PCR Grade Water) je kvalifikovaná na použitie pri reverznej transkripcii-PCR (RT-PCR). Používa sa na rekonštitúciu reagencií RealPCR. Používa sa taktiež ako PCR negatívna kontrola pri každej testovacej várke. Fľaštičky s touto vodou nepresúvajte medzi rôznymi pracovnými oblasťami PCR. Pre každú oblasť je nutné použiť samostatnú fľaštičku s vodou, aby nedošlo ku kontaminácii. |
| Poznámka: V tabuľke na konci tohto dokumentu je uvedený popis symbolov používaných v písomnej informácii a na štítku. |

Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou súpravy

• Komerčná súprava na extrakciu DNA.

• Voliteľné – centrifúga s rotorom a adaptéry pre doštičky s viacerými jamkami.

• Mikrocentrifúga na odstreďovanie mikroskúmaviek s objemom 2 ml, ktorá môže dosiahnuť 1500 – 3 000 × g.

• Vhodné osobné ochranné pomôcky (rukavice, laboratórny plášť atď.).

• Hroty pipiet bez nukleázy, odolné proti aerosólom.

• Sterilné mikroskúmavky na prípravu zmesi PCR.

• Pipety (5 – 1 000 µl); špeciálne pipety na prípravu zmesi PCR.

• 96 alebo 384-jamkové PCR doštičky a optické adhezívne fólie/kryty doštičiek.

• Prístroj na vykonávanie PCR v reálnom čase (Applied Biosystems® 7500, Applied Biosystems® 7500 Fast System [rýchly režim], Applied Biosystems® ViiA™ 7, Applied Biosystems QuantStudio 5, Agilent Mx3000P™, Agilent Mx3005P Rad CFX96 Touch™, Bio Molecular Systems Mic qPCR Cycler, QIAGEN Rotor-Gene [iba 72-jamkový rotor], Roche LightCycler® 480 alebo podobný).

Poznámka: prístroj Roche LC480 vyžaduje ďalšiu kalibráciu a nastavenie softvéru. Informácie o používaní vyššie uvedených prístrojov

s reagenciami RealPCR vám poskytnú pracovníci odbornej podpory IDEXX.

Laboratórne postupy a varovania

• Nepoužívajte reagencie po dátume exspirácie.

• Celý proces je nutné vykonávať za neprítomnosti nukleázy.

• Pri práci s reagenciami a nukleovými kyselinami používajte rukavice bez púdru.

• Na zabránenie skríženej kontaminácie vykonávajte všetky príslušné činnosti s použitím hrotov pipiet bez nukleázy, ktoré sú odolné voči aerosólom, a fyzicky separujte pracovisko, kde dochádza k extrakcii nukleovej kyseliny (a manipulácii s ňou), nastavenia PCR a vykonávania PCR.

Rekonštitúcia suchých zložiek

Zmes ASFV DNA Mix a pozitívnu kontrolu rekonštituujte pipetovaním vody PCR Grade na dosiahnutie objemu uvedeného na etikete príslušnej zložky. Roztok nechajte stáť po dobu najmenej 10 minút pri teplote 18 až 26 °C. Pred použitím premiešajte a krátko odstreďte pomocou mikrocentrifúgy. Po rekonštitúcii zmesi ASFV DNA Mix a pozitívnej kontroly pripravte príslušné alikvoty a roztoky uchovávajte v mrazenom stave. Zmrazené zložky nechajte pred použitím rozmraziť po dobu približne 15 minút pri teplote 18 až 26 °C, jemne ich premiešajte a krátko odstreďte pomocou mikrocentrifúgy (~1 500–3 000 × g).

Extrakcia DNA

Zmes ASFV DNA Mix bola validovaná pomocou nižšie uvedených komerčných extrakčných metód. Je možné použiť aj ďalšie metódy extrakcie a lýzy, pokiaľ boli validované v laboratóriu.

Súprava MagMAX Pure-96 Viral RNA Isolation Kit (Thermo).

Minisúprava QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen).

Súprava High Pure PCR Template Prep Kit (Roche).

Pokiaľ nie je test vykonaný okamžite po extrakcii DNA, uchovávajte čistenú DNA pri teplote < -15 °C. Ako vzorka by mala byť zahrnutá aj negatívna kontrola pre extrakciu („mock sample“).

Postup testu

| 1 | Príprava zmesi PCR Mix. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • Rozmrazenú zmes DNA MMx premiešajte prevrátením alebo jemným vortexovaním skúmavky. • DNA MMx je viskózny roztok, ktorý sa musí pipetovať pomaly. • Zmes PCR Mix pripravíte aplikáciou 10 µl zmesi ASFV DNA Mix a 10 µl DNA MMx na každú reakciu. • Pri príprave zmesi PCR Mix najprv pipetujte zmes ASFV DNA Mix do skúmavky a potom pridajte zmes DNA MMx. Prepláchnite hrot pipety s MMx tak, že roztok niekoľkokrát nasajete do pipety a opäť vypustíte. • Dôkladné premiešanie jednotlivých zložiek zaistíte miernym vortexovaním roztoku. • Zmes PCR Mix pomaly pipetujte na PCR doštičku. |
|  | Zmes PCR Mix je možné uchovávať počas 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C alebo po dobu 2 týždňov pri teplote -25 až -15 °C. Chráňte pred svetlom. |
| 2 | Pipetou aplikujte 20 µl zmesi PCR Mix do príslušných jamiek doštičky s viacerými jamkami. |
| 3 | Do každej jamky preneste 5 µl vzorky DNA. Konečný objem pri reakcii je 25 µl. |
| 4 | Pri každej testovacej várke pridajte pozitívnu kontrolu (5 µl) a PCR negatívnu kontrolu (5 µl vody PCR Grade Water). |
| 5 | Doštičku uzatvorte krytom, a ak je potrebné, jemne ju odstreďte, aby sa obsah jamiek usadil a odstránili sa vzduchové bublinky. |
| 6 | Pomocou programu IDEXX RealPCR Standard DNA/RNA Cycling Program nastavte termocyklér. |
|  | Nastavenie reportéru a zhášača |
|  | Cieľ | Reportér | Zhášač |  |
|  | ASFV | FAM™ | BHQ® (nie je) |  |
|  | Interná kontrola (ISC/IPC) | HEX™ (VIC) | BHQ (nie je) |  |
|  | Pasívna referencia | ROX™ | N/A |  |
|  | Program RealPCR* Standard DNA/RNA Cycling Program |
|  |  | Teplota | Čas | Cykly |  |
|  | Reverzná transkripcia (RT) | 50 °C | 15 min | 1 |  |
|  | Denaturácia | 95 °C | 1 min | 1 |  |
|  | Amplifikácia** | 95 °C | 15 s | 45 |  |
|  |  | 60 °C | 30 s |  |  |
|  | **Nastavte prístroj tak, aby zaznamenával fluorescenciu až po amplifikácii pri 60 °C. |
|  | Poznámka: Pre ciele DNA je možné spustiť cyklovací protokol bez kroku RNA „RT“. Odporúčame však krok „RT“ používať rutinne, aby bolo možné testy RNA ľahšie zaradiť do pracovného postupu. |

| 7 | Analýza dát |
| --- | --- |
| Pri nastavovaní softvéru prístroja zadajte každému cieľu a internej kontrole unikátny identifikátor. Príklad: Ak sú ciele A a B na rovnakej doštičke, jamky A musia byť analyzované nezávisle od jamiek B. Spôsob analýzy dát je uvedený v konkrétnom návode na použitie daného prístroja. Na nastavenie prahu použite funkciu Auto Ct. |
| Agilent Mx3000P a Mx3005P – pre analýzu je nutné používať metódu fluorescencie s prahovou hodnotou založenou na pozadí (background-based threshold fluorescence method). |
| Prístroj QIAGEN Rotor-Gene – ručne nastavte prahovú priamku na pozadí v lineárnej fáze exponenciálnej amplifikácie. To je možné najľahšie urobiť v „log“ zobrazení grafov. Tento krok je potrebné opakovať pre každý reportér v cieľovej zmesi. |
| Prístroje Applied Biosystems – automatické nastavenie prahov v niektorých situáciách neprináša uspokojivé výsledky. V takých prípadoch je nutné Ct hodnoty určiť ručným nastavením prahu. To je možné najľahšie urobiť v „log“ zobrazení grafov. Tento krok je potrebné opakovať pre každý reportér v cieľovej zmesi. |
| Kritériá validity |
|  | Hodnota FAM Ct | Hodnota HEX (VIC) Ct |  |
|  | Pozitívna kontrola | < 38 | < 38 |  |
|  | PCR negatívna kontrola | Nie je signál | Nie je signál |  |
| 8 | Interpretácia výsledkov |
|  | Výsledok testu vzorky | Signál FAM | Signál HEX (VIC) | Ďalšie charakteristiky |
|  | Detegovaná DNA ASFV | Áno | Áno/Nie | Pozitívna Ct hodnota a charakteristická krivka amplifikácie v porovnaní s PCR negatívnou kontrolou. |
|  |  |  |  | Očakáva sa amplifikačná krivka internej kontroly v kanály HEX (VIC); pri niektorých silne ASFV-pozitívnych vzorkách DNA môže dôjsť k negatívnemu výsledku internej kontroly.† |
|  | DNA ASFV nedetegovaná | Nie | Áno | Amplifikačná krivka v kanály internej kontroly HEX (VIC). |
|  | Neplatné‡ | Nie | Nie | Absencia amplifikačnej krivky v kanáloch FAM a HEX (VIC) poukazuje na neplatný výsledok. |
| †Cieľová zmes je optimalizovaná na detekciu ASFV DNA; silne pozitívna vzorka DNA môže viesť k potlačeniu detekcie internej kontroly. |
| ‡ Neplatná vzorka môže poukazovať na nesprávnu aplikáciu, extrakciu a/alebo PCR vzorky. DNA by mala byť zriedená päťnásobne čistenou vodou (PCR Grade Water) a opätovne testovaná; ako vzor je potrebné zahrnúť neriedenú DNA. Ak je test stále neplatný, odporúčame vykonať novú extrakciu. |

Odbornú pomoc získate tu:

IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 alebo +1 207 556 4895 IDEXX Europe Tel: +800 727 43399

Obráťte sa na oblastného manažéra alebo distribútora IDEXX alebo navštívte našu webovú stránku: idexx.com/contactlpd

*IDEXX, RealPCR a Test With Confidence sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej obchodných pobočiek v USA a/alebo ďalších krajinách. Všetky ďalšie produkty a názvy a logá spoločností sú ochrannými známkami svojich držiteľov.

Farbivá, ktoré sú súčasťou tohto produktu, sú predávané na základe licencie spoločnosti Biosearch Technologies, Inc. a sú chránené patentmi USA a medzinárodnými patentmi, či už boli vydané alebo je o ne požiadané. Licencia pokrýva veterinárne aplikácie. Nie je určené pre IVD použitie u človeka.

Informácie o patente: idexx.com/patents

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

Schvaľovacie číslo: 045/DG/23-S