Príloha č. 2  k Rozhodnutiu  č.: 004/DG/18-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Canine SNAP* cPL*

In vitro test na detekciu hladiny špecifickej pankreatickej lipázy v krvnom sére psov.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

- Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

- Nezamieňajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.

- Nepoužívajte SNAP - tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

- Informácie o identifikácií rizík na oblastnej úrovni nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je špecifická pre danú krajinu.

Uchovávanie

- Uchovávajte pri teplote 2 – 8°C, až do dátumu exspirácie.

Súčasti testovacej súpravy

| Položka | Reagencie | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 fľaštička anti-chicken: konjugát HRPO/anti-cPL: konjugár HRPO | 4,0 ml |
| 2 | SNAP tester | 5,10 alebo 15 |
| Každý SNAP-tester obsahuje 0,4 ml premývacieho roztoku a 0,6 ml roztoku substrátu. |
| Ďalšie súčasti súpravy: pipety, skúmavky na vzorky, stojan na reagencie. |

| POZOR | Konjugát – H317/H402/H412/P261/P280/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| --- | --- |
|  | Premývací roztok - H317/P261/P280/ P302+P352/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. . |

### Informácie o vzorke

### Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C).

- Môže sa použiť čerstvé krvné sérum alebo sérum uchovávané pri teplote 2 – 8 °C, a to maximálne po dobu jedného týždňa.

- Pri dlhšom uchovávaní musí byť sérum zmrazené (najmenej -20 °C) a po rozmrazení znovu odstredené.

- Hemolyzované, ikterické alebo lipemické vzorky neovplyvňujú výsledky testu.

Postup testovania

- Pred začatím testu musia byť všetky súčasti testu

temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C),

po dobu najmenej 30 minút. NEZAHRIEVAŤ.

- Pomocou dodanej pipety nadávkujte

3 kvapky vzorky do novej skúmavky

na vzorku.

- Pridajte 4 kvapky konjugátu zo zvisle držanej fľaštičky do skúmavky so vzorkou.

- Skúmavku na vzorku utesnite uzáverom a obsah prevrátením 3 až 5 – krát dôkladne premiešajte.

- SNAP-tester umiestnite na vodorovný povrch. Do jamky na vzorku pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky. Vzorka pretečie výsledkovým okienkom a v priebehu 30 – 60 sekúnd dôjde k aktivačnému krúžku. Je možné, že malý zvyšok vzorky zostane v jamke na vzorku.

6.	AKONÁHLE sa PRVÝKRÁT objaví v aktivačnom krúžku zafarbenie, zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testera.

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor hneď, ako pretiekla vzorka výsledkovým okienkom.

7.	Po 10-tich minútach odčítajte výsledok.

Interpretácia výsledkov testu

Kontrolný terčíkDetekčný terčík

Abnormálna hladina

Ak je detekčný terčík vzorky rovnako alebo intenzívnejšie sfarbený ako kontrolný terčík, hladina cPL je abnormálna.

Normálna hladina

Ak je detekčný terčík vzorky sfarbený svetlejšie ako kontrolný terčík, hladina cPL je normálna.

POZNÁMKA: Je možné, že sa detekčný terčík vzorky nesfarbí vôbec.

Neplatné výsledky

- Pozadie - Ak vzorka pretečie za aktivačný krúžok, môže to mať za následok sfarbenie pozadia. Čiastočné sfarbenie pozadia je normálne. Ak však farebné pozadie ruší výsledok testu, je potrebné test zopakovať.

- Žiadne sfarbenie – Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test zopakovať.

Analyzátor IDEXX SNAPshot Dx*

Výsledky testu možno odčítať aj pomocou analyzátora SNAPshotDx. Kompletný opis toho, ako zadať údaje pacienta a odčítať výsledky testu pomocou analyzátora SNAPshotDx nájdete v používateľskej príručke analyzátora SNAPshotDx.

Štúdia opakovateľnosti bola vykonaná opakovaným vyšetrením piatich vzoriek krvného séra psov pomocou SNAP cPL. Pre každú vzorku bola najskôr overená kvantitaívna hladina cPL pomocou metódy Spec cPL. Následne boli urobené testy SNAP cPL odčítané jednou osobou a zaznačené do tabuľky ako N (normálne) alebo A (abnormálne). Opakovateľnosť bola stanovená v priebehu jedného dňa a v priebehu niekoľkých dní: n=10 v priebehu troch dní. Výsledky sú považované za smerodajné.

| Koncentrácia cPL (µg/l) stanovená metódou Spec c PL | Opakovateľnosť SNAP cPL |
| --- | --- |
|  | Očakávaná interpretácia | Skutočná interpretácia |
|  |  | deň | deň | deň | Celkom |
| S2 | N | 10/10N | 10/10N | 10/10N | 30/30N |
| I20 | N | 10/10N | 10/10N | 10/10N | 30/30N |
| 337 | A | 10/10A | 10/10A | 9/10A | 29/30A |
| 561 | A | 10/10A | 10/10A | 10/10A | 30/30A |
| 1 000 | A | 10/10A | 10/10A | 10/10A | 30/30A |

Zhoda s referenčnou metódou Spec cPL*

Štúdia vykonaná so skupinou používateľov hodnotila zhodu medzi vizuálnymi výsledkami SNAP cPL a kvantitatívnymi výsledkami Spec cPL.

Popis štúdie:

- Pomocou SNAP cPL testera bolo vyšetrených dvadsať vzoriek krvného séra psov so známymi hladinami Spec cPL.

- Každý test dvakrát vizuálne vyhodnotilo 14 veterinárov, teda celkom bolo vykonaných spolu 28 pozorovaní jednej vzorky. (Celkové n=560).

- Veterinárom, ktorí testy odčítali nebola známa koncentrácia stanovená pomocou Spec cPL.

Výsledky:

96 % (538) zo všetkých interpretácií bolo správnych.

Štatistiký význam:

S 95 % spoľahlivosťou teda bola 94,0 – 97,0 % zhoda medzi metódami SNAP cPL a Spec cPL.

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17 • www. idexx.eu/slovakia

*SNAP a SNAPshot Dx sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.

Informácie o patentoch: idexx.com/patents.

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX LABORATORIES /logo/

IDEXX B. V.

P. O. Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 004/DG/18-S

# Text boxes

Canine Pancreatic Lipase – testovacia súprava

Len na veterinárne použitie.

Jamka na vzorku

Výsledkové okienko

Aktivačný krúžok

Aktivátor