Príloha č. 2  k Rozhodnutiu  č.: 005/DG/18-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Prehľad

SNAP® Foal IgG je test, ktorý u žriebät enzymatickou imunometódou semikvantitatívne stanovuje hladinu imunoglobulínu G (IgG) v sére, plazme alebo plnej krvi.

Súčasti testovacej súpravy

- 5 alebo 10 fľaštičiek s riedidlom. Konzervovaný pomocou ProClinTM 150.

- 5 alebo 10 fľaštičiek s anti-equine IgG konjugátom, konzervovaný pomocou ProClinTM 150.

- 5 alebo 10 SNAP Foal IgG testerov, obsahujúcich substrátový a premývací roztok

- 10 alebo 20 vzorkovacích očiek.

| POZOR | Konjugát/Premývací roztok/Riedilo – H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| --- | --- |
|  | Substrátový roztok - H317/ P261/P280/ P302+P352/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |

Uchovávanie

SNAP-testery a reagencie musia byť uchovávané pri teplote 2 – 8°C, až do dátumu exspirácie.  Testery a testovacie reagencie nezmrazujte!

### Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

- Na každú vzorku je potrebné používať nový riediaci roztok a vzorkovacie očko. Na vzorku plnej krvi použite dve vzorkovacie očká na každý test. Nikdy nepoužívajte vzorkovacie očko opakovane.

- Bioaktívne terčíky sa pri výrobe farbia z dôvodov kontroly kvality, čo nemá vplyv na výsledky testu.

- Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

- Nezamieňajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.

- Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

- Informácie o identifikácii rizík na oblastnej úrovni nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorá je špecifická pre danú krajinu.

Inštrukcie pre použitie

- Pred začatím testu musia byť všetky reagencie a SNAP-tester temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C).

- Na testovanie sa môže použiť plná krv, plazma alebo sérum.

- Plná krv musí byť zmiešaná s antikoagulačnou látkou (EDTA, heparín). Môže sa použiť buď čerstvá plná krv alebo uchovávaná pri teplote 2 – 8°C, maximálne však 1 týždeň.

- Plazma alebo sérum sa môžu použiť čerstvé alebo uchovávané pri teplote 2 – 8°C, avšak maximálne 14 dní.

- Hemolyzované vzorky neovplyvnia výsledok testu. EDTA ani heparín prítomné vo vzorkách plnej krvi alebo plazmy neovplyvní výsledky testu.

Pracovný postup

Dôležité: Nestláčajte aktivátor skôr, ako je uvedené.

- Odstráňte viečko a kvapkadlo z fľaštičky s riediacim roztokom.

- Opatrne otáčaním premiešajte vzorku plnej krvi.

- Špičku pribaleného plastového vzorkovacieho očka opatrne ponorte do vzorky tak, aby sa očko naplnilo vzorkou. Vizuálne si potvrďte, že sa očko naplnilo.

Pri pnej krvi odporúčame ponoriť očko do vzorky lipnúcej na viečku odberovej skúmavky. Vždy ponorte len špičku očka. Držadlo nesmie byť nikdy poliate!

Na sérum a plazmu použite jedno vzorkovacie očko.

Na plnú krv použite dve vzorkovacie očká.

- Preneste vzorkovacie očko so vzorkou, ktorá je v očku, do fľaštičky s riediacim roztokom a točením medzi prstami vzorku zamiešajte.

- Nasaďte kvapkadlo na fľaštičku s riediacim roztokom. Dôkladne premiešajte tak, že ju 5x otočíte. Podržte fľaštičku vertikálne a odkvapkajte mimo prvých 5 až 10 kvapiek.

- Položte SNAP-tester na rovnú podložku. Podržte fľaštičku riediaceho roztoku so vzorkou cca 1 až 2 cm nad SNAP-testerom a opatrne kvapnite 1 kvapku presne do terčíka na vzorku vo výsledkovom okienku. Vizuálne sa presvedčte, že aplikovaná kvapka zvlhčila celý terčík na vzorku. V opačnom prípade je potrebné použiť nový SNAP-tester a proces zopakovať.

- Odstráňte uzáver z fľaštičky s konjugátom a nalejte jeho obsah do jamky na vzorku SNAP-testeru (časť konjugátu môže zostať vo fľaštičke). Tekutina bude vzlínať výsledkovým  okienkom a v priebehu 30 -90 sekúnd dôjde k aktivačnému krúžku.

(Malé množstvo konjugátu môže zostať v jamke na vzorku).

Pozorne sledujte, kedy sa objaví zafarbenie v aktivačnom krúžku SNAP-testera. AKONÁHLE sa prvýkrát objaví zmena farby v aktivačnom krúžku, IHNEĎ zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testera.

Kvôli správnosti výsledkov držte SNAP-tester stále v horizontálnej polohe.

- Po 7 minútach odčítajte výsledok.

Interpretácia výsledkov

Na zhodnotenie výsledkov porovnajte reakčné terčíky vo výsledkovom okienku. Na stanovenie hladiny IgG vo vzorke porovnajte terčík na vzorku s kalibračnými terčíkmi.

˂ 400 mg/dl							800 mg/dl

menej ako 400 mg/dl IgG					približne 800 mg/dl IgG

Farebná intenzita terčíka vzorky				farebná reakcia terčíka vzorky

je svetlejšia ako farebná intenzita 				je rovnako intenzívna ako farebná

kalibračného terčíka pre 400 mg/dl.	intenzita kalibračného terčíka pre 800 mg/dl

400 mg/dl	˃ 800 mg/dl IgG

približne 400 mg/dl IgG	viac ako 800 mg/dl IgG

farebná intenzita terčíka vzorky 	farebná intenzita terčíka vzorky

je rovnako intenzívna ako farebná 	je tmavšia ako farebná intenzita

intenzita kalibračného terčíka pre 400 mg/dl	kalibračného terčíka pre 800 mg/dl

Neplatné výsledky

- Nesprávna aplikácia vzorky

Ak nariedená vzorka nezvlhčí kompletne terčík na vzorku vo výsledkovom okienku SNAP-testera, môže byť farebná reakcia nejednotná. V takom prípade test zopakujte s novým SNAP-testerom.

- Pozadie

Ak je SNAP-tester aktivovaný príliš neskoro (tester je aktivovaný až potom, čo vzorka pretiekla za aktivačný krúžok), môže byť pozadie vo výsledkovom okienku príliš tmavé. Test zopakujte.

- Žiadna farebná reakcia

Ak sa neobjaví farebná reakcia na kalibračných terčíkoch, test zopakujte. Ak sa farebná reakcia kalibračných terčíkov neobjaví ani na druhom SNAP-testeri, kontaktujte technickú podporu IDEXX.

- Nedošlo k sfarbeniu aktivačného krúžku

Ak nedošlo k sfarbeniu aktivačného krúžku do 90 sekúnd po pridaní konjugátu do jamky na vzorku SNAP-testera, test zopakujte. Ak sa to isté stane aj pri použití druhého SNAP-testeru, kontaktujte technickú podporu IDEXX.

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17 • www. idexx.eu/slovakia

*SNAP a SNAPshot Dx sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.

Informácie o patentoch: idexx.com/patents.

© 2020 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX LABORATORIES /logo/

IDEXX B. V.

P. O. Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 005/DG/18-S

# Text boxes

IDEXX SNAP* Foal IgG – testovacia súprava

Len na veterinárne použitie.