Príloha č. 2  k Rozhodnutiu  č.: 007/DG/18-S

NÁVOD NA POUŽITIE

SNAP* Leishmania

Testovacia súprava na detekciu protilátok proti Leishmania u psov je test imunoenzymatickej reakcie na in vitro detekciu protilátok proti Leishmania donovani alebo Leishmania infantum (L. donovani alebo L. infantum) v plnej krvi, sére alebo plazme psov.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

- Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

- Nezamieňajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.

- Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

- Informácie o identifikácií rizík na oblastnej úrovni nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je špecifická pre danú krajinu.

Uchovávanie

Zariadenia SNAP a testovacie reagencie sa musia uchovávať pri teplote 2 - 8°C. Pred začatím testu musia byť všetky súčasti testu temperované na izbovú teplotu (18 - 25°C) – NEZAHRIEVAŤ.

Súčasti testovacej súpravy

| Položka | Reagencie | Množstvo | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antigén Leishmania: konjugát HRPO | 1 x 6,0 ml | 2 x 6,0 ml |
| 2 | SNAP tester | 10 | 30 |
| Reagencie, ktoré sú súčasťou každého zariadenia |
| Premývací roztok | 0,4 ml | 0,4 ml |
| Substrátový roztok | 0,6 ml | 0,6 ml |
| Ďalšie komponenty: zrieďovacie pipety, skúmavky na vzorky a stojan na reagencie. |

| POZOR | Konjugát – H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| --- | --- |
|  | Premývací roztok - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/ P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý prre vodné organizmy. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |

### Informácie o vzorke

### Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C).

- Tento test je určený na použitie so sérom alebo s plazmou a to buď čerstvými, predtým zmrazenými alebo uchovávanými pri teplote 2 – 8°C.

- Sérum alebo plazma môžu byť uchovávané pri teplote 2 – 8°C, avšak maximálne po dobu 7 dní. V prípade dlhšieho uchovávania by sa mala vzorka zmraziť (pri teplote -20°C alebo nižšej).

- Predtým zmrazené alebo staršie vzorky sa musia pred použitím odstrediť.

- Hemolyzované alebo lipemické vzorky nemajú vplyv na výsledky testu.

- EDTA alebo heparín v plazme nemajú vplyv na výsledky testu.

- Môže sa používať plná krv. Plná krv musí byť antikoagulovaná (napr. EDTA, heparín) a môže sa použiť čerstvá alebo uchovávaná pri teplote 2 – 8°C, avšak maximálne 1 týždeň.

Postup testovania

- Pomocou priloženej pipety nadávkujte

2 kvapky vzorky (plnej krvi, séra alebo plazmy)

do novej skúmavky na vzorku.

- Pridajte 6 kvapiek konjugátu zo zvisle      držanej fľaštičky do skúmavky so     vzorkou.

- Skúmavku na vzorku utesnite uzáverom a obsah prevrátením 3 až 5 – krát dôkladne premiešajte.

- SNAP-tester umiestnite na vodorovný povrch. Do jamky na vzorku pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky.

Vzorka pretečie výsledkovým okienkom a v priebehu 30 – 60 sekúnd dôjde k aktivačnému

krúžku. Je možné, že malý zvyšok vzorky 	zostane v jamke na vzorku.

Pozorne sledujte zafarbenie vzorky alebo modrú farbu v aktivačnom krúžku.

6.	AKONÁHLE sa PRVÝKRÁT objaví v aktivačnom krúžku zafarbenie, zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testera.

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor hneď, ako pretiekla vzorka výsledkovým okienkom.

Kvôli správnosti výsledkov držte SNAP-tester stále v horizontálnej polohe.

7.	Po 6-tich minútach odčítajte výsledok.

POZNÁMKA: Pozitívna kontrola sa môže zafarbiť skôr, ale test je plnohodnotný až po 6-tich minútach.

Interpretácia výsledkov testu

Na stanovenie výsledkov testu odčítajte reakčné políčka vo výsledkovom okienku. Intenzita zafarbenia políčka vzorky je úmerná koncentrácii protilátok špecifických pre Leishmaniu vo vzorke. Pokiaľ nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test zopakovať.

negatívna	                      pozitívna

kontrola	                      kontrola

Leishmania - políčko vzorky

Negatívny výsledok

Zafarbí sa len políčko pozitívnej kontroly

Pozitívny výsledok

Zafarbí sa políčko pozitívnej kontroly a políčko vzorky.

Reakcia s políčkom negatívnej kontroly

Negatívna kontrola slúži ako ochrana pred falošne pozitívnymi výsledkami a pomáha určiť, či test prebehol správne.

Pozitívny výsledok

Ak je farba políčka vzorky tmavšia ako políčko negatívnej kontroly, je výsledok testu pozitívny.

1.

Neplatné výsledky

Ak je farba políčka negatívnej kontroly rovnaká alebo tmavšia ako políčko vzorky, je výsledok testu neplatný.

2.

Neplatné výsledky

- Pozadie - Ak vzorka pretečie za aktivačný krúžok, môže to mať za následok sfarbenie pozadia. Čiastočné sfarbenie pozadia je normálne. Ak však farebné pozadie ruší výsledok testu, je potrebné test zopakovať.

- Žiadne sfarbenie – Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test zopakovať.

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17 • www. idexx.eu/slovakia

*SNAP a SNAPshot Dx sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.

Informácie o patentoch: idexx.com/patents.

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX LABORATORIES /logo/

IDEXX B. V.

P. O. Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 007/DG/18-S

# Text boxes

Canine Leishmania Antibody Test Kit

Len na veterinárne použitie.

2

6

Jamka na vzorku

Výsledkové okienko

Aktivačný krúžok

Aktivátor