Príloha č. 1 k Rozhodnutiu  č.: 098/DG/22-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Testovacia súprava na stanovenie antigénu srdcového červa

Len na veterinárne použitie

Slovenská verzia

SNAP* HTWM

In vitro diagnostikum na semikvantitatívnu detekciu antigénu Dirofilaria immitis (D. immitis) z plnej krvi, séra alebo plazmy mačiek a psov.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

• Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

• Nezamieňajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.

• Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

• VAROVANIE: Konjugát - H316/P332 + P313/EUH208. Spôsobuje mierne podráždenie kože.

V prípade podráždenia kože: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Obsahuje ProClinTM 150. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Uchovávanie

• Uchovávajte pri teplote 2 – 25 °C do dátumu exspirácie.

• Pred vykonaním testu musia byť všetky komponenty temperované na izbovú teplotu  (18 – 25 °C).

Súčasti testovacej súpravy

| Položka | Reagencie | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 fľaštička anti-HTWM: konjugát HRPO (konzervovaný pomocou gentamicínu a ProClinTM 150 | 7,0 ml |
| 2 | SNAP-tester | 5, 15 alebo 30 |
| Činidlá obsiahnuté v každom teste: |  |  |
| Premývací roztok (konzervovaný pomocou ProClinTM 150) |  | 0,4 ml |
| Roztok substrátu |  | 0,6 ml |
| Ďalšie súčasti: pipety, skúmavky na vzorky, stojan na reagencie |  |  |

Informácie o vzorke

• Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18 – 25 °C).

• Môže sa použiť sérum, plazma alebo antikoagulovaná plná krv (napr. EDTA, heparín). Vzorky môžu byť čerstvé alebo uchovávané pri teplote 2 - 8 °C, maximálne po dobu 1 týždňa.

• Pri dlhšom uchovávaní sa môže sérum alebo plazma zmraziť (najmenej -20 °C) a potom pred použitím znovu odstrediť.

• Hemolyzované alebo lipemické vzorky neovplyvnia výsledky testu.

Postup testovania

1. Pri uchovávaní v chladničke nechajte všetky komponenty ustáliť pri izbovej teplote (18  – 25 °C) po dobu 30 minút. Nezahrievať!

2. Pomocou  dodanej  pipety  preneste 3  kvapky  vzorky  do  skúmavky  na vzorku.

3. Pridajte 4 kvapky konjugátu zo zvisle držanej fľaštičky do skúmavky so vzorkou.

4. Skúmavku na vzorku utesnite uzáverom a obsah prevrátením 3- až 5-krát dôkladne premiešajte.

5. SNAP-tester umiestnite na vodorovný povrch. Do jamky na vzorku pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky.

Jamka na vzorku

Výsledkové okienko

Aktivačný krúžok

Aktivátor

Vzorka pretečie výsledkovým okienkom a v priebehu 30 – 60 sekúnd dôjde k aktivačnému krúžku. Je možné, že malý zvyšok vzorky zostane v jamke na vzorku.

6. Akonáhle sa po prvýkrát objaví v aktivačnom krúžku zafarbenie, zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testera.

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor, hneď ako pretiekla vzorka výsledkovým okienkom.

7.  Po ôsmych minútach odčítajte výsledok.

Interpretácia výsledkov testu

Pozitívny výsledok

Akákoľvek farebná reakcia v terčíku vzorky znamená pozitívny výsledok a intenzita farby je úmerná koncentrácii antigénu srdcového čreva vo vzorke.

Negatívny výsledok

Farebná reakcia sa objaví len v terčíku pozitívnej kontroly.

Neplatné výsledky

1.   Negatívna kontrola (ochrana proti falošne pozitívnemu výsledku) –

Ak je farba v terčíku negatívnej kontroly rovnaká alebo tmavšia ako farba v terčíku vzorky, výsledok je neplatný a vzorku treba opätovne testovať.

2.	  Žiadne sfarbenie – Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test zopakovať.

3.	  Pozadie – Keď vzorka pretečie cez aktivačný krúžok, môže vzniknúť farebná reakcia na pozadí. Čiastočné sfarbenie pozadia je normálne. Ak však farbené pozadie prekryje výsledok testu, treba test zopakovať.

Analyzátor IDEXX  SNAPshot Dx*

Výsledky testov psov je možné prečítať pomocou analyzátora SNAPshot Dx. Kompletný opis toho ako zadať údaje pacienta a odčítať výsledky testu pomocou analyzátora SNAPshot Dx, nájdete v užívateľskej príručke analyzátora SNAPshot Dx.

Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17, www.idexx.eu/slovakia

2019

IDEXX B.V.

P. O.  Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 098/DG/22-S